## Liste organismes VITEK MS
MYLA IVD
Il est suggéré d'utiliser le degré de confiance le plus élevé possible pour accepter une identification pour bactéries et levures (ex.: ≥99.9% avec le Vitek MS). Seuil >90% pour Vitek MS accepté pour champignons filamenteux.
Titre: VITEK_MS_liste_maitresse_V1.15 |  |  | Les espèces non existantes dans le SIL seront créées au besoin.
Rédigée par J. Dumaresq, MC Domingo et P. Dufresne | 5 avril 2017 |  | Les espèces correspondant à des levures/champignons sont sur fond de gris.
Version 1.15 | 9 mai 2022 |  | Espèces identifiées par MALDI au LSPQ en vert
Il est fortement suggéré de créer des règles dans le SIL afin d'alerter les technologistes si des commentaires ou des mises en garde sont associées à une espèce.
Identification affichée pour les sous-espèces, les espèces ou les groupes d’espèces |  | Sous-espèces ou espèces incluses | Nom à rapporter le cas échéant (si rien n'est indiqué on rapporte le nom fourni par le VITEK MS) | Type de microorganisme | Commentaires | Sp. validée/testée au LSPQ | Souches panels LSPQ pour validation (# isolat)
A
Abiotrophia defectiva |  | Abiotrophia defectiva |  | Bactérie |  | Oui | #141
Acetobacter aceti |  | Acetobacter aceti |  | Bactérie
Acetobacter pasteurianus |  | Acetobacter pasteurianus |  | Bactérie
Acholeplasma laidlawii |  | Acholeplasma laidlawii |  | Bactérie
Achromobacter xylosoxidans | Faible discrimination | Achromobacter xylosoxidans | Achromobacter xylosoxidans/denitrificans | Bactérie |  | Oui | #61
Achromobacter denitrificans | Faible discrimination | Achromobacter denitrificans | Achromobacter xylosoxidans/denitrificans | Bactérie |  |  | #62
Acidipropionibacterium acidipropionici |  | Acidipropionibacterium acidipropionici |  | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1 | Oui
Acinetobacter baumannii |  | Acinetobacter baumannii |  | Bactérie |  | Oui | #62
Acinetobacter calcoaceticus |  | Acinetobacter calcoaceticus | Acinetobacter calcoaceticus (complexe A. baumanii) | Bactérie
Acinetobacter beijerinckii |  | Acinetobacter beijerinckii |  | Bactérie |  | Oui
Acinetobacter gyllenbergii |  | Acinetobacter gyllenbergii |  | Bactérie
Acinetobacter haemolyticus |  | Acinetobacter haemolyticus |  | Bactérie
Acinetobacter johnsonii |  | Acinetobacter johnsonii |  | Bactérie
Acinetobacter junii |  | Acinetobacter junii |  | Bactérie
Acinetobacter lwoffii |  | Acinetobacter lwoffii |  | Bactérie
Acinetobacter nosocomialis |  | Acinetobacter nosocomialis | Acinetobacter nosocomialis (complexe A. baumanii) | Bactérie
Acinetobacter pittii |  | Acinetobacter pittii | Acinetobacter pittii (complexe A. baumanii) | Bactérie
Acinetobacter radioresistens |  | Acinetobacter radioresistens |  | Bactérie
Acinetobacter schindleri |  | Acinetobacter schindleri |  | Bactérie
Acinetobacter seifertii |  | Acinetobacter seifertii |  | Bactérie
Acinetobacter ursingii |  | Acinetobacter ursingii |  | Bactérie
Acremonium polychromum |  | Acremonium polychromum |  | Champignon filamenteux
Acremonium sclerotigenum |  | Acremonium sclerotigenum |  | Champignon filamenteux
Actinobacillus capsulatus |  | Actinobacillus capsulatus |  | Bactérie
Actinobacillus lignieresii/pleuropneumoniae | Taxon mixte | Actinobacillus lignieresii Actinobacillus pleuropneumoniae |  | Bactérie
Actinobacillus rossii |  | Actinobacillus rossii |  | Bactérie
Actinobacillus seminis |  | Actinobacillus seminis |  | Bactérie
Actinobacillus suis/equuli | Taxon mixte | Actinobacillus equuli Actinobacillus equuli ssp haemolyticus Actinobacillus equuli ssp haemolyticus |  | Bactérie
Actinobacillus ureae |  | Actinobacillus ureae |  | Bactérie
Actinobaculum suis |  | Actinobaculum suis |  | Bactérie
Actinomyces bovis |  | Actinomyces bovis |  | Bactérie
Actinomyces denticolens |  | Actinomyces denticolens |  | Bactérie
Actinomyces europaeus |  | Actinomyces europaeus | Gleimia europaea (Actinomyces europaeus) | Bactérie |  | Oui
Actinomyces gerencseriae |  | Actinomyces gerencseriae |  | Bactérie |  | Oui
Actinomyces graevenitzii |  | Actinomyces graevenitzii |  | Bactérie |  | Oui
Actinomyces israelii |  | Actinomyces israelii |  | Bactérie |  | Oui
Actinomyces meyeri |  | Actinomyces meyeri |  | Bactérie |  | Oui | #168
Actinomyces naeslundii |  | Actinomyces naeslundii |  | Bactérie |  | Oui
Actinomyces neuii | Groupe d'espèces et sous-espèces | Actinomyces neuii Actinomyces neuii ssp anitratus Actinomyces neuii ssp neuii | Actinomyces neuii | Bactérie |  | Oui | #169
Actinomyces odontolyticus |  | Actinomyces odontolyticus |  | Bactérie |  | Oui
Actinomyces oris/viscosus | Taxon mixte | Actinomyces oris Actinomyces viscosus | Actinomyces oris/viscosus | Bactérie |  | Oui
Actinomyces radingae |  | Actinomyces radingae |  | Bactérie |  | Oui
Actinomyces turicensis |  | Actinomyces turicensis |  | Bactérie |  | Oui
Actinomyces urogenitalis |  | Actinomyces urogenitalis |  | Bactérie |  | Oui
Actinotignum schaalii | ! | Actinotignum schaalii | Actinotignum (Actinobaculum) schaalii | Bactérie | Il pourrait aussi d'agir de Actinotignum sanguinis (manuel v3.2) | Oui
Aeribacillus pallidus |  | Aeribacillus pallidus |  | Bactérie
Aerococcus christensenii |  | Aerococcus christensenii |  | Bactérie
Aerococcus sanguinicola |  | Aerococcus sanguinicola |  | Bactérie
Aerococcus urinae |  | Aerococcus urinae |  | Bactérie |  |  | #104
Aerococcus viridans | ! | Aerococcus viridans |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: Aerococcus urinaeequi (LSPQ). | Oui | #105
Aeromonas enteropelogenes |  | Aeromonas enteropelogenes |  | Bactérie
Aeromonas eucrenophila |  | Aeromonas eucrenophila |  | Bactérie
Aeromonas hydrophila | Groupe d'espèces et sous-espèces | Aeromonas hydrophila Aeromonas hydrophila ssp hydrophila | Aeromonas hydrophila | Bactérie |  | Oui
Aeromonas jandaei |  | Aeromonas jandaei |  | Bactérie
Aeromonas media |  | Aeromonas media |  | Bactérie
Aeromonas punctata (caviae) |  | Aeromonas punctata (caviae) |  | Bactérie |  | Oui
Aeromonas salmonicida/bestiarum | Groupe d'espèces et sous-espèces | Aeromonas salmonicida Aeromonas bestiarum Aeromonas salmonicida ssp salmonicida | Aeromonas salmonicida/bestiarum | Bactérie |  | Oui
Aeromonas schubertii |  | Aeromonas schubertii |  | Bactérie
Aeromonas sobria | Faible discrimination -------------------- Niveau élevé de résultats non identifiés | Aeromonas sobria | Aeromonas sobria/Aeromonas veronii | Bactérie
Aeromonas veronii | Faible discrimination -------------------- Niveau élevé de résultats non identifiés | Aeromonas veronii | Aeromonas sobria/Aeromonas veronii | Bactérie
Aggregatibacter actinomycetemcomitans |  | Aggregatibacter actinomycetemcomitans |  | Bactérie |  | Oui | #65
Aggregatibacter aphrophilus |  | Aggregatibacter aphrophilus |  | Bactérie |  | Oui
Aggregatibacter segnis |  | Aggregatibacter segnis |  | Bactérie
Alcaligenes faecalis ssp faecalis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Alcaligenes faecalis ssp faecalis Alcaligenes faecalis | Alcaligenes faecalis | Bactérie
Alicyclobacillus acidocaldarius |  | Alicyclobacillus acidocaldarius |  | Bactérie
Alicyclobacillus acidoterrestris |  | Alicyclobacillus acidoterrestris |  | Bactérie
Alistipes finegoldii |  | Alistipes finegoldii |  | Bactérie
Alloiococcus otitis |  | Alloiococcus otitis |  | Bactérie
Alternaria alternata |  | Alternaria alternata |  | Champignon filamenteux
Anaerobiospirillum succiniciproducens |  | Anaerobiospirillum succiniciproducens |  | Bactérie
Anaerococcus prevotii |  | Anaerococcus prevotii |  | Bactérie
Anaerococcus tetradius |  | Anaerococcus tetradius |  | Bactérie
Anaerococcus vaginalis |  | Anaerococcus vaginalis |  | Bactérie
Aneurinibacillus aneurinilyticus |  | Aneurinibacillus aneurinilyticus |  | Bactérie
Aneurinibacillus thermoaerophilus |  | Aneurinibacillus thermoaerophilus |  | Bactérie
Anoxybacillus flavithermus |  | Anoxybacillus flavithermus |  | Bactérie
Arcanobacterium haemolyticum |  | Arcanobacterium haemolyticum |  | Bactérie
Arcobacter butzleri |  | Arcobacter butzleri |  | Bactérie
Arcobacter cryaerophilus |  | Arcobacter cryaerophilus |  | Bactérie
Arthrobacter flavus |  | Arthrobacter flavus |  | Bactérie
Arthrobacter globiformis |  | Arthrobacter globiformis |  | Bactérie
Arthrobacter russicus |  | Arthrobacter russicus |  | Bactérie
Arthroderma benhamiae |  | Arthroderma benhamiae | Trichophyton (Arthoderma) benhamiae (complexe) | Champignon dermatophyte | Identification croisée possible avec: T. verrucosum et T. erinacei (Rychert et al. 2018). | OUI | Panel dermatophyte
Asaia siamensis |  | Asaia siamensis |  | Bactérie
Aspergillus brasiliensis |  | Aspergillus brasiliensis | Aspergillus brasiliensis section Nigri | Champignon filamenteux
Aspergillus calidoustus/ustus |  | Aspergillus calidoustus | Aspergillus calidoustus/ustus section Usti | Champignon filamenteux | Faire test thermotolerance pour faire disctinction entre 2 espèces. Seul A. calidoustus croît à 37 °C.
Aspergillus candidus |  | Aspergillus candidus |  | Champignon filamenteux
Aspergillus flavus/oryzae | Taxon mixte | Aspergillus flavus | Aspergillus flavus (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Aspergillus nomius ou Aspergillus thermomutatus (syn. Neosartorya pseudofischeri) - (manuel v3.2). | OUI
Aspergillus fumigatus | ! | Aspergillus fumigatus |  | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Aspergillus (Neosartorya) fischeri ou Aspergillus thermomutatus (syn. N. pseudofischeri) - (manuel v3.2). Faire test thermotolerance pour faire disctinction entre 3 espèces. Seul A. fumigatus croît à 48-50 °C. | OUI
Aspergillus glaucus |  | Aspergillus glaucus(complexe) | Aspergillus glaucus(complexe) | Champignon filamenteux
Aspergillus lentulus | ! | Aspergillus lentulus | Aspergillus lentulussection Fumigati | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Aspergillus (Neosartorya) fischeri ou Aspergillus thermomutatus (syn. Neosartorya pseudofischeri) (manuel v3.2). Faire test thermotolérance pour faire disctinction entre 3 espèces. Seul A. fumigatus croît à 48-50 °C.
Aspergillus nidulans | ! | Aspergillus nidulans | Aspergillus nidulans (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Aspergillus delacroxii, Aspergillus quadrilineatus, ou Emericella variecolor (manuel v3.2). Espèces cryptiques font partie du complexe A. nidulans (section Nidulantes).
Aspergillus niger complex | ! | Aspergillus niger Aspergillus tubingensis | Aspergillus niger (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Aspergillus awamori ou Aspergillus foetidus (manuel v3.2). Espèces cryptiques faisant partie du complexe Aspergillus niger (section Nigri).
Aspergillus ochraceus/westerdijkiae | Taxon mixte | Aspergillus ochraceus Aspergillus westerdijkiae | Aspergillus ochraceus/westerdijkiae section Circumdati | Champignon filamenteux | A. westerdijkiae ne croît pas à 37°C alsors qu'A. ochraceus en est capable.
Aspergillus sydowii |  | Aspergillus sydowii | Aspergillus sydowii section Versicolores | Champignon filamenteux
Aspergillus tamarii |  | Aspergillus tamarii |  | Champignon filamenteux
Aspergillus terreus complex | ! | Aspergillus terreus | Aspergillus terreus (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Aspergillus hortae (manuel v3.2). Espèces cryptique de la section Nidulantes. | Oui
Aspergillus thermomutatus |  | Aspergillus thermomutatus | Aspergillus thermomutatus section Fumigati | Champignon filamenteux | Anciennement Neosartorya pseudofischeri
Aspergillus unguis |  | Aspergillus unguis | Aspergillus unguis section Nidulantes | Champignon filamenteux
Aspergillus versicolor | ! | Aspergillus versicolor | Aspergillus versicolor (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Aspergillus amoenus ou Aspergillus fructus (manuel v3.2). Espèces cryptiques font partie du complexe A. versicolores (section Nidulantes de la série Versicolores).
Atopobium parvulum |  | Atopobium parvulum |  | Bactérie |  | Oui
Atopobium rimae |  | Atopobium rimae |  | Bactérie |  | Oui
Atopobium vaginae |  | Atopobium vaginae |  | Bactérie |  | Oui
Aureobasidium pullulans |  | Aureobasidium pullulans | Aureobasidium pullulans (complexe) | Champignon filamenteux (levuriforme) | Faire test thermotolerance pour faire disctinction entre A. pullulans et Aureobasidium melanogenum Seul A. melanogenum croît à 37 °C et est généralement pathogène. | Oui
Avibacterium gallinarum |  | Avibacterium gallinarum |  | Bactérie
Avibacterium paragallinarum |  | Avibacterium paragallinarum |  | Bactérie
B
Bacillus altitudinis/pumilus | Taxon mixte | Bacillus altitudinis Bacillus pumilus | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus atrophaeus |  | Bacillus atrophaeus | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus badius |  | Bacillus badius | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus cereus group | Groupe d'espèces | Bacillus cereus Bacillus mycoides Bacillus pseudomycoides Bacillus thuringiensis Bacillus weihenstephanensis | Bacillus cereus (complexe) | Bactérie | Si la souche est non hémolytique et immobile, aviser microbiologiste de garde au laboratoire et expédier la souche au LSPQ pour éliminer un Bacillus anthracis. | Oui | #144
Bacillus circulans |  | Bacillus circulans | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui
Bacillus clausii |  | Bacillus clausii | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus cytotoxicus |  | Bacillus cytotoxicus | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus farraginis |  | Bacillus farraginis | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus coagulans |  | Bacillus coagulans | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus firmus |  | Bacillus firmus | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus flexus |  | Bacillus flexus | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui
Bacillus fordii/fortis | Taxon mixte | Bacillus fordii Bacillus fortis | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus galactosidilyticus |  | Bacillus galactosidilyticus | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus gibsonii |  | Bacillus gibsonii | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui
Bacillus horneckiae |  | Bacillus horneckiae | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui
Bacillus idriensis |  | Bacillus idriensis | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui
Bacillus licheniformis |  | Bacillus licheniformis | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus megaterium |  | Bacillus megaterium | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui
Bacillus oleronius |  | Bacillus oleronius | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus psychrosaccharolyticus |  | Bacillus psychrosaccharolyticus | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus ruris |  | Bacillus ruris | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus simplex |  | Bacillus simplex | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui
Bacillus smithii |  | Bacillus smithii | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus sporothermodurans |  | Bacillus sporothermodurans | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie
Bacillus subtilis/amyloliquefaciens/vallismortis | Faible discrimination | Bacillus amyloliquefaciens Bacillus subtilis Bacillus subtilis ssp spizizenii Bacillus subtilis ssp subtilis Bacillus vallismortis | Bacillus ou genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus | Bactérie |  | Oui | #146
Bacillus thermoamylovorans |  | Bacillus thermoamylovorans |  | Bactérie |  | OUI
Bacteroides caccae |  | Bacteroides caccae | Bacteroides caccae (groupe B. fragilis) | Bactérie |  | Oui | #170
Bacteroides cellulosilyticus |  | Bacteroides cellulosilyticus |  | Bactérie |  | Oui
Bacteroides dorei |  | Bacteroides dorei |  | Bactérie |  | Oui
Bacteroides eggerthii |  | Bacteroides eggerthii |  | Bactérie |  | Oui
Bacteroides fragilis |  | Bacteroides fragilis |  | Bactérie |  | Oui | #171
Bacteroides ovatus/xylanisolvens | Taxon mixte | Bacteroides ovatus Bacteroides xylanisolvens | Bacteroides ovatus | Bactérie | Manuel v3.2 mentionne de rapporter B. ovatus dans un contexte clinique. Si distinction absolument nécessaire: Bacteroides xylanisolvens est catalase nég/indole nég, et Bacteroides ovatus (gr B. fragilis) et catalase pos/ indole pos. Références: Manual of Clinical Microbiology (ed. 2015) et Anaerobe. 2013 Dec;24:1-3. | Oui
Bacteroides pyogenes |  | Bacteroides pyogenes |  | Bactérie |  | Oui
Bacteroides stercoris |  | Bacteroides stercoris |  | Bactérie |  | Oui
Bacteroides thetaiotaomicron |  | Bacteroides thetaiotaomicron | Bacteroides thetaiotaomicron (groupe B. fragilis) | Bactérie |  | Oui
Bacteroides uniformis |  | Bacteroides uniformis | Bacteroides uniformis (groupe B. fragilis) | Bactérie |  | Oui
Bacteroides vulgatus |  | Bacteroides vulgatus | Bacteroides vulgatus (groupe B. fragilis) | Bactérie |  | Oui
Beauveria bassiana |  | Beauveria bassiana |  | Champignon filamenteux
Bergeyella zoohelcum |  | Bergeyella zoohelcum |  | Bactérie
Bibersteinia trehalosi |  | Bibersteinia trehalosi |  | Bactérie
Bifidobacterium animalis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Bifidobacterium animalis Bifidobacterium animalis ssp animalis | Bifidobacterium animalis | Bactérie |  | Oui
Bifidobacterium scardovii |  | Bifidobacterium scardovii |  | Bactérie |  | Oui
Bifidobacterium spp | Groupe d'espèces | Bifidobacterium adolescentis Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium breve Bifidobacterium dentium Bifidobacterium longum | Bifidobacterium sp | Bactérie |  | Oui
Bilophila wadsworthia |  | Bilophila wadsworthia |  | Bactérie |  | Oui
Bjerkandera adusta |  | Bjerkandera adusta |  | Champignon filamenteux
Blastomonas natatoria |  | Blastomonas natatoria |  | Bactérie
Blastomonas ursincola |  | Blastomonas ursincola |  | Bactérie
Blastomyces dermatitidis | ☣ Pathogène critique | Blastomyces dermatitidis |  | Champignon GR3 | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation et mise en collection de la souche. Ne permet pas de distinguer de l'espèce cryptique Blastomyces gilchristii. _________________________________________________________________ ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique en niveau de confinement 3 Expédier au LSPQ pour confirmation Identification croisées avec B. gilchristii (100%), Blastomyces parva (Emmonsia parva - 33%) et Blastomyces percursus (100% n=1) | OUI
Bordetella avium |  | Bordetella avium |  | Bactérie |  | Oui
Bordetella bronchiseptica |  | Bordetella bronchiseptica |  | Bactérie |  | Oui
Bordetella hinzii |  | Bordetella hinzii |  | Bactérie |  | Oui
Bordetella holmesii |  | Bordetella holmesii |  | Bactérie |  | oui
Bordetella parapertussis | ! | Bordetella parapertussis |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire | Oui
Bordetella pertussis | ! | Bordetella pertussis |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire | Oui | #68
Bordetella trematum |  | Bordetella trematum |  | Bactérie |  | oui
Brachybacterium alimentarium |  | Brachybacterium alimentarium |  | Bactérie
Brachybacterium nesterenkovii |  | Brachybacterium nesterenkovii |  | Bactérie
Brachyspira hyodysenteriae |  | Brachyspira hyodysenteriae |  | Bactérie
Brachyspira intermedia |  | Brachyspira intermedia |  | Bactérie
Brachyspira pilosicoli |  | Brachyspira pilosicoli |  | Bactérie |  | Oui
Bradyrhizobium denitrificans |  | Bradyrhizobium denitrificans |  | Bactérie |  | Oui
Bradyrhizobium japonicum |  | Bradyrhizobium japonicum |  | Bactérie
Brettanomyces anomalus |  | Brettanomyces anomalus |  | Levure
Brettanomyces bruxellensis |  | Brettanomyces bruxellensis |  | Levure
Brettanomyces naardenensis |  | Brettanomyces naardenensis |  | Levure
Brevibacillus choshinensis |  | Brevibacillus choshinensis |  | Bactérie
Brevibacillus spp | Groupe d'espèces | Brevibacillus agri Brevibacillus borstelensis Brevibacillus brevis Brevibacillus centrosporus Brevibacillus invocatus Brevibacillus laterosporus Brevibacillus parabrevis | Brevibacillus sp | Bactérie |  | Oui
Brevibacillus thermoruber |  | Brevibacillus thermoruber |  | Bactérie
Brevibacterium casei |  | Brevibacterium casei |  | Bactérie |  | Oui
Brevibacterium epidermidis |  | Brevibacterium epidermidis |  | Bactérie
Brevibacterium iodinum |  | Brevibacterium iodinum |  | Bactérie
Brevibacterium linens |  | Brevibacterium linens |  | Bactérie
Brevibacterium luteolum |  | Brevibacterium luteolum |  | Bactérie |  | Oui
Brevibacterium pityocampae |  | Brevibacterium pityocampae |  | Bactérie
Brevibacterium sanguinis |  | Brevibacterium sanguinis |  | Bactérie
Brevundimonas diminuta |  | Brevundimonas diminuta |  | Bactérie
Brevundimonas vesicularis |  | Brevundimonas vesicularis |  | Bactérie
Brochothrix thermosphacta |  | Brochothrix thermosphacta |  | Bactérie
Brucella spp (ATTENTION: tout résultat doit être considéré comme un Brucella jusqu'à preuve du contraire, même si l'indice de confiance est inférieur à 99.9%) | ☣ Pathogène critique Groupe d'espèces | Brucella abortus Brucella canis Brucella ceti Brucella pinnipedialis Brucella inopinata Brucella melitensis Brucella ovis Brucella papionis Brucella suis | Brucella spp | Bactérie | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique en niveau de confinement 3 Expédier au LSPQ pour confirmation
Budvicia aquatica |  | Budvicia aquatica |  | Bactérie
Burkholderia ambifaria |  | Burkholderia ambifaria | Burkholderia ambifaria (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia anthina |  | Burkholderia anthina | Burkholderia anthina (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia arboris |  | Burkholderia arboris | Burkholderia arboris (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia cenocepacia |  | Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cenocepacia (complexe B. cepacia) | Bactérie |  | Oui
Burkholderia cepacia |  | Burkholderia cepacia |  | Bactérie |  | Oui
Burkholderia contaminans |  | Burkholderia contaminans | Burkholderia contaminans (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia diffusa |  | Burkholderia diffusa | Burkholderia diffusa (complexe B. cepacia) | Bactérie |  | Oui
Burkholderia dolosa |  | Burkholderia dolosa | Burkholderia dolosa (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia gladioli |  | Burkholderia gladioli |  | Bactérie |  | Oui
Burkholderia lata |  | Burkholderia lata | Burkholderia lata (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia latens |  | Burkholderia latens | Burkholderia latens (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia metallica |  | Burkholderia metallica | Burkholderia metallica (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia multivorans | ! | Burkholderia multivorans | Burkholderia multivorans (complexe B. cepacia) | Bactérie | ATTENTION: aviser microbiologiste de garde au laboratoire, et effectuer des tests/observations complémentaires sous enceinte de sécurité biologique afin d'éliminer un Burkholderia mallei ou B. pseudomallei. Il pourrait aussi d'agir d'un B. cepacia, donc si l'identification précise est requise selon le microbiologiste, des tests complémentaires sont nécessaires après avoir exclu la possibilité de B. mallei/pseudomallei.
Burkholderia pyrrocinia |  | Burkholderia pyrrocinia | Burkholderia pyrrocinia (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia stabilis |  | Burkholderia stabilis | Burkholderia stabilis (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia ubonensis |  | Burkholderia ubonensis | Burkholderia ubonensis (complexe B. cepacia) | Bactérie
Burkholderia vietnamiensis |  | Burkholderia vietnamiensis | Burkholderia vietnamiensis (complexe B. cepacia) | Bactérie |  | Oui | #69
Buttiauxella agrestis |  | Buttiauxella agrestis |  | Bactérie
C |  |  |  | Bactérie
Caldibacillus debilis |  | Caldibacillus debilis |  | Bactérie
Campylobacter coli |  | Campylobacter coli |  | Bactérie | Les infections à Campylobacter sont des maladies à déclaration obligatoire. | Oui | #71
Campylobacter curvus |  | Campylobacter curvus |  | Bactérie |  | Oui
Campylobacter fetus | Groupe d'espèces et sous-espèces | Campylobacter fetus ssp fetus Campylobacter fetus ssp venerealis | Campylobacter fetus | Bactérie |  | Oui
Campylobacter hyointestinalis |  | Campylobacter hyointestinalis |  | Bactérie |  | Oui
Campylobacter jejuni | Groupe d'espèces et sous-espèces | Campylobacter jejuni Campylobacter jejuni ssp doylei Campylobacter jejuni ssp jejuni | Campylobacter jejuni | Bactérie |  | Oui | #73
Campylobacter lari |  | Campylobacter lari |  | Bactérie | ☣ Attention: cause fréquente d'infection acquise en laboratoire (surtout Campylobacter jejuni) | Oui
Campylobacter mucosalis |  | Campylobacter mucosalis |  | Bactérie | ☣ Attention: cause fréquente d'infection acquise en laboratoire (surtout Campylobacter jejuni)
Campylobacter rectus |  | Campylobacter rectus |  | Bactérie | ☣ Attention: cause fréquente d'infection acquise en laboratoire (surtout Campylobacter jejuni) | Oui
Campylobacter sputorum ssp bubulus |  | Campylobacter sputorum ssp bubulus |  | Bactérie | ☣ Attention: cause fréquente d'infection acquise en laboratoire (surtout Campylobacter jejuni) | Oui
Campylobacter upsaliensis |  | Campylobacter upsaliensis |  | Bactérie | ☣ Attention: cause fréquente d'infection acquise en laboratoire (surtout Campylobacter jejuni) | Oui
Campylobacter ureolyticus |  | Campylobacter ureolyticus |  | Bactérie | ☣ Attention: cause fréquente d'infection acquise en laboratoire (surtout Campylobacter jejuni) | Oui
Candida albicans |  | Candida albicans |  | Levure |  | OUI
Candida auris | ! | Candida auris |  | Levure | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire et l'équipe de prévention des infections, et envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation et test de sensibilité. 100% identification correcte (>60 souches) | OUI (40 souches)
Candida blankii |  | Candida blankii |  | Levure
Candida boidinii |  | Candida boidinii |  | Levure
Candida catenulata |  | Candida catenulata |  | Levure | syn. Diutina catenulata | OUI
Candida ciferrii |  | Candida ciferrii |  | Levure | syn. Trichomonoascus ciferrii
Candida colliculosa |  | Candida colliculosa |  | Levure | syn. Torulaspora delbrueckii | OUI
Candida dattila |  | Candida dattila |  | Levure
Candida dubliniensis |  | Candida dubliniensis |  | Levure |  | OUI
Candida duobushaemulonii |  | Candida duobushaemulonii |  | Levure | Envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation | OUI
Candida famata |  | Candida famata |  | Levure | syn. Debaryomyces hansenii | OUI
Candida fermentati |  | Candida fermentati |  | Levure | syn. Mererozyma caribbica | OUI
Candida freyschussii |  | Candida freyschussii |  | Levure
Candida glabrata |  | Candida glabrata |  | Levure | syn. Nakaseomyces glabrata | OUI
Candida globosa |  | Candida globosa |  | Levure
Candida guilliermondii |  | Candida guilliermondii |  | Levure | syn. Meyerozyma guilliermondii | OUI
Candida haemulonii |  | Candida haemulonii |  | Levure | Envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation | OUI
Candida hellenica |  | Candida hellenica |  | Levure | syn. Zygoascus hellenicus
Candida holmii |  | Candida holmii |  | Levure
Candida inconspicua |  | Candida inconspicua |  | Levure | syn. Pichia cactophila | OUI
Candida intermedia |  | Candida intermedia |  | Levure |  | OUI
Candida ishiwadae |  | Candida ishiwadae |  | Levure
Candida kefyr |  | Candida kefyr |  | Levure | syn. Kluweromyces marxianus | OUI
Candida krusei |  | Candida krusei |  | Levure | syn. Pichia kudriavzevii | OUI
Candida lambica |  | Candida lambica |  | Levure |  | OUI
Candida lipolytica |  | Candida lipolytica |  | Levure | syn. Yarrowia lipolytica | OUI
Candida lusitaniae |  | Candida lusitaniae |  | Levure | syn. Clavispora lusitaniae | OUI
Candida magnoliae |  | Candida magnoliae |  | Levure | Erreur possible avec Candida sorbosivorans, impact clinique mineur
Candida melibiosica |  | Candida melibiosica |  | Levure
Candida membranifaciens |  | Candida membranifaciens |  | Levure
Candida metapsilosis |  | Candida metapsilosis |  | Levure | Fait partie du Complexe C. parapsilosis | OUI
Candida nivariensis |  | Candida nivariensis |  | Levure | Fait partie du Complexe C. glabrata; syn. Nakaseomyces nivariensisa | OUI
Candida norvegensis |  | Candida norvegensis |  | Levure | syn. Pichia norvegensis | OUI
Candida norvegica |  | Candida norvegica |  | Levure
Candida orthopsilosis |  | Candida orthopsilosis |  | Levure | Fait partie du Complexe C. parapsilosis | OUI
Candida palmioleophila |  | Candida palmioleophila |  | Levure |  | OUI
Candida parapsilosis |  | Candida parapsilosis |  | Levure |  | OUI
Candida pararugosa |  | Candida pararugosa |  | Levure | syn. Wickerhamiella pararugosa | OUI
Candida pelliculosa |  | Candida pelliculosa |  | Levure | syn. Wickerhamomyces anomalus | OUI
Candida pulcherrima |  | Candida pulcherrima |  | Levure | syn. Metschnikowia pulcherrima | OUI
Candida rugosa |  | Candida rugosa |  | Levure | Erreur possible avec Candida mesorugosa, impact clinique mineur. Syn. Diutina rugosa | OUI
Candida sake |  | Candida sake |  | Levure |  | OUI
Candida silvicola |  | Candida silvicola |  | Levure
Candida slooffiae |  | Candida slooffiae |  | Levure | syn. Kazachstania telluris
Candida spherica |  | Candida spherica |  | Levure
Candida thermophila |  | Candida thermophila |  | Levure
Candida tropicalis |  | Candida tropicalis |  | Levure |  | OUI
Candida utilis |  | Candida utilis |  | Levure | syn. Cyberlindnera jadinii | OUI
Candida valida |  | Candida valida |  | Levure | syn. Pichia membranifasciens | OUI
Candida viswanathii |  | Candida viswanathii |  | Levure
Candida zeylanoides |  | Candida zeylanoides |  | Levure |  | OUI
Capnocytophaga canimorsus |  | Capnocytophaga canimorsus |  | Bactérie |  | Oui
Capnocytophaga gingivalis |  | Capnocytophaga gingivalis |  | Bactérie
Capnocytophaga granulosa |  | Capnocytophaga granulosa |  | Bactérie
Capnocytophaga ochracea |  | Capnocytophaga ochracea |  | Bactérie |  | Oui
Capnocytophaga sputigena |  | Capnocytophaga sputigena |  | Bactérie
Cardiobacterium hominis |  | Cardiobacterium hominis |  | Bactérie |  | Oui
Carnobacterium divergens |  | Carnobacterium divergens |  | Bactérie
Carnobacterium maltaromaticum |  | Carnobacterium maltaromaticum |  | Bactérie
Cedecea davisae |  | Cedecea davisae |  | Bactérie
Cedecea lapagei |  | Cedecea lapagei |  | Bactérie
Cedecea neteri |  | Cedecea neteri |  | Bactérie
Cellulosimicrobium cellulans |  | Cellulosimicrobium cellulans |  | Bactérie
Chaetomium globosum |  | Chaetomium globosum |  | Bactérie
Chromobacterium violaceum |  | Chromobacterium violaceum |  | Bactérie
Chryseobacterium gleum |  | Chryseobacterium gleum |  | Bactérie
Chryseobacterium indologenes |  | Chryseobacterium indologenes |  | Bactérie
Citrobacter amalonaticus |  | Citrobacter amalonaticus |  | Bactérie
Citrobacter braakii |  | Citrobacter braakii | Citrobacter braakii (complexe C. freundii) | Bactérie
Citrobacter farmeri |  | Citrobacter farmeri |  | Bactérie
Citrobacter freundii |  | Citrobacter freundii | Citrobacter freundii | Bactérie |  | Oui
Citrobacter koseri |  | Citrobacter koseri |  | Bactérie |  | Oui
Citrobacter sedlakii |  | Citrobacter sedlakii |  | Bactérie
Citrobacter werkmanii |  | Citrobacter werkmanii | Citrobacter werkmanii (complexe C. freundii) | Bactérie
Citrobacter youngae |  | Citrobacter youngae | Citrobacter youngae (complexe C. freundii) | Bactérie
Cladophialophora bantiana | ☣ Pathogène critique | Cladophialophora bantiana |  | Champignon GR3 | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation et mise en collection de la souche. 86% des souches identifiées correctement au LSPQ (n=7). No ID pour 14% | OUI
Cladosporium cladosporioides complex |  | Cladosporium cladosporioides |  | Champignon filamenteux
Cladosporium sphaerospermum |  | Cladosporium sphaerospermum |  | Champignon filamenteux
Clavibacter michiganensis ssp insidiosus |  | Clavibacter michiganensis ssp insidiosus |  | Bactérie
Clavibacter michiganensis ssp michiganensis |  | Clavibacter michiganensis ssp michiganensis |  | Bactérie
Clavibacter michiganensis ssp nebraskensis |  | Clavibacter michiganensis ssp nebraskensis |  | Bactérie
Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus |  | Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus |  | Bactérie
Clavibacter michiganensis ssp tessellarius |  | Clavibacter michiganensis ssp tessellarius |  | Bactérie
Clostridioides difficile |  | Clostridioides difficile | Clostridioides (Clostridium) difficile | Bactérie |  | Oui | #176
Clostridium acetobutylicum |  | Clostridium acetobutylicum |  | Bactérie
Clostridium baratii |  | Clostridium baratii |  | Bactérie
Clostridium beijerinckii |  | Clostridium beijerinckii |  | Bactérie
Clostridium butyricum |  | Clostridium butyricum |  | Bactérie |  | Oui
Clostridium cadaveris |  | Clostridium cadaveris |  | Bactérie |  | Oui
Clostridium chauvoei |  | Clostridium chauvoei |  | Bactérie
Clostridium clostridioforme |  | Clostridium clostridioforme |  | Bactérie |  | Oui
Clostridium fallax |  | Clostridium fallax |  | Bactérie
Clostridium haemolyticum |  | Clostridium haemolyticum |  | Bactérie |  | Oui
Clostridium innocuum |  | Clostridium innocuum |  | Bactérie |  | Oui
Clostridium novyi |  | Clostridium novyi |  | Bactérie
Clostridium paraputrificum |  | Clostridium paraputrificum |  | Bactérie |  | Oui
Clostridium pasteurianum |  | Clostridium pasteurianum |  | Bactérie
Clostridium perfringens |  | Clostridium perfringens |  | Bactérie |  | Oui | #178
Clostridium ramosum |  | Clostridium ramosum |  | Bactérie |  | Oui | #179
Clostridium septicum |  | Clostridium septicum |  | Bactérie
Clostridium spiroforme |  | Clostridium spiroforme |  | Bactérie
Clostridium sporogenes |  | Clostridium sporogenes |  | Bactérie
Clostridium subterminale |  | Clostridium subterminale |  | Bactérie |  | Oui
Clostridium tertium |  | Clostridium tertium |  | Bactérie |  | Oui | #181
Clostridium tetani | ! | Clostridium tetani |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire | Oui
Clostridium tyrobutyricum |  | Clostridium tyrobutyricum |  | Bactérie
Coccidioides immitis/posadasii | ☣ Pathogène critique --------------------Faible discrimination | Coccidioides immitis Coccidioides posadasii | Coccidioides immitis/posadasii | Champignon GR3 | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation et mise en collection de la souche. ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique en niveau de confinement 3 Expédier au LSPQ pour confirmation 100% des souches (n=10) identifiées correctement | Oui
Collinsella aerofaciens |  | Collinsella aerofaciens |  | Bactérie
Comamonas aquatica |  | Comamonas aquatica |  | Bactérie
Comamonas testosteroni |  | Comamonas testosteroni |  | Bactérie
Corynebacterium accolens |  | Corynebacterium accolens |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium afermentans |  | Corynebacterium afermentans |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium amycolatum |  | Corynebacterium amycolatum |  | Bactérie |  | Oui | #148
Corynebacterium argentoratense |  | Corynebacterium argentoratense |  | Bactérie
Corynebacterium aurimucosum |  | Corynebacterium aurimucosum |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium auris |  | Corynebacterium auris |  | Bactérie
Corynebacterium auriscanis |  | Corynebacterium auriscanis |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium bovis |  | Corynebacterium bovis |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium confusum |  | Corynebacterium confusum |  | Bactérie
Corynebacterium coyleae |  | Corynebacterium coyleae |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium cystitidis |  | Corynebacterium cystitidis |  | Bactérie
Corynebacterium diphtheriae | ☣ Pathogène critique | Corynebacterium diphtheriae |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire. Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique Expédier au LSPQ pour confirmation et recherhe de toxine diphtérique. | Oui | #149
Corynebacterium durum |  | Corynebacterium durum |  | Bactérie
Corynebacterium falsenii |  | Corynebacterium falsenii |  | Bactérie
Corynebacterium freneyi |  | Corynebacterium freneyi |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium glucuronolyticum |  | Corynebacterium glucuronolyticum |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium glutamicum |  | Corynebacterium glutamicum |  | Bactérie
Corynebacterium glyciniphilum |  | Corynebacterium glyciniphilum |  | Bactérie
Corynebacterium imitans |  | Corynebacterium imitans |  | Bactérie
Corynebacterium jeikeium |  | Corynebacterium jeikeium |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium kroppenstedtii |  | Corynebacterium kroppenstedtii |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium kutscheri |  | Corynebacterium kutscheri |  | Bactérie
Corynebacterium macginleyi |  | Corynebacterium macginleyi |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium mastitidis |  | Corynebacterium mastitidis |  | Bactérie
Corynebacterium matruchotii |  | Corynebacterium matruchotii |  | Bactérie
Corynebacterium mucifaciens/ureicelerivorans | Taxon mixte | Corynebacterium mucifaciens Corynebacterium ureicelerivorans | Corynebacterium mucifaciens/ureicelerivorans | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium mycetoides |  | Corynebacterium mycetoides |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium pilosum |  | Corynebacterium pilosum |  | Bactérie
Corynebacterium propinquum | ! | Corynebacterium propinquum |  | Bactérie | Le VMS rapporte souvent C. propinquum/C. pseudodiphtheriticum 50%/50%. Puisque le C. pseudodiphtheriticum a une importance clinique dans les voies respiratoires, et puisqu'il n'est plus possible de distinguer facilement ces 2 espèces en se basant sur des tests biochimiques comme la présence d'uréase, il est préférable de rapporter les 2 noms lorsqu'une identification à l'espèce est requise. | Oui | #153
Corynebacterium pseudodiphtheriticum |  | Corynebacterium pseudodiphtheriticum |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium pseudotuberculosis | ☣ Pathogène critique | Corynebacterium pseudotuberculosis |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire. Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique Expédier au LSPQ pour confirmation et recherhe de toxine diphtérique. | Oui
Corynebacterium renale |  | Corynebacterium renale |  | Bactérie
Corynebacterium riegelii |  | Corynebacterium riegelii |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium simulans |  | Corynebacterium simulans |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium stationis |  | Corynebacterium stationis |  | Bactérie
Corynebacterium striatum |  | Corynebacterium striatum |  | Bactérie |  | Oui | #154
Corynebacterium sundsvallense |  | Corynebacterium sundsvallense |  | Bactérie
Corynebacterium tuberculostearicum |  | Corynebacterium tuberculostearicum |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium ulcerans | ☣ Pathogène critique | Corynebacterium ulcerans |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire. Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique Expédier au LSPQ pour confirmation et recherhe de toxine diphtérique. | Oui
Corynebacterium urealyticum |  | Corynebacterium urealyticum |  | Bactérie |  | Oui
Corynebacterium variabile |  | Corynebacterium variabile |  | Bactérie
Corynebacterium xerosis |  | Corynebacterium xerosis |  | Bactérie |  | Oui
Cronobacter dublinensis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Cronobacter dublinensis ssp dublinensis Cronobacter dublinensis ssp lactaridi Cronobacter dublinensis ssp lausannensis | Cronobacter dublinensis | Bactérie
Cronobacter malonaticus |  | Cronobacter malonaticus |  | Bactérie
Cronobacter muytjensii |  | Cronobacter muytjensii |  | Bactérie
Cronobacter sakazakii |  | Cronobacter sakazakii |  | Bactérie
Cronobacter turicensis |  | Cronobacter turicensis |  | Bactérie
Cryptococcus albidus | Groupe d'espèces et sous-espèces | Cryptococcus albidus Cryptococcus albidus var albidus | Cryptococcus albidus | Levure | syn. Naganishia albida | OUI
Cryptococcus curvatus |  | Cryptococcus curvatus |  | Levure | syn. Trichomonoascus ciferrii
Cryptococcus gattii |  | Cryptococcus gattii | Complexe Cryptococcus gattii | Levure | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Expédier la souche au LSPQ pour confirmation et typage moléculaire. Classée comme GR3, mais l'ASPC autorise manipulation en NC2. Manipulation sous ESB recommandées pour souches confirmées. Pas discrimination entre C. gattii, C. decagattii et C. deuterogatii. | OUI
Cryptococcus humicola |  | Cryptococcus humicola |  | Levure
Cryptococcus laurentii |  | Cryptococcus laurentii |  | Levure |  | OUI
Cryptococcus neoformans |  | Cryptococcus neoformans |  | Levure | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Expédier la souche au LSPQ pour confirmation et mise en collection. | OUI
Cryptococcus terreus |  | Cryptococcus terreus |  | Levure |  | OUI
Cryptococcus uniguttulatus |  | Cryptococcus uniguttulatus |  | Levure |  | OUI
Cupriavidus gilardii |  | Cupriavidus gilardii |  | Bactérie
Cupriavidus necator |  | Cupriavidus necator |  | Bactérie
Cupriavidus pauculus |  | Cupriavidus pauculus |  | Bactérie
Cupriavidus respiraculi |  | Cupriavidus respiraculi |  | Bactérie
Curtobacterium flaccumfaciens |  | Curtobacterium flaccumfaciens |  | Bactérie |  | Oui
Curtobacterium pusillum |  | Curtobacterium pusillum |  | Bactérie
Curvularia hawaiiensis | ! | Curvularia hawaiiensis |  | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: C. senegalensis (manuel v3.2). Pas d'impact clinique.
Curvularia lunata |  | Curvularia lunata |  | Champignon filamenteux
Curvularia spicifera | ! | Curvularia spicifera |  | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: C. pseudolunata (manuel v3.2). Pas d'impact clinique.
Cutibacterium acnes |  | Cutibacterium acnes | Cutibacterium (Propionibacterium) acnes | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1 | Oui | #198
Cutibacterium avidum |  | Cutibacterium avidum | Cutibacterium (Propionibacterium) avidum | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1 | Oui
Cutibacterium granulosum |  | Cutibacterium granulosum | Cutibacterium (Propionibacterium) granulosum | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1 | Oui
D
Deinococcus radiodurans |  | Deinococcus radiodurans |  | Bactérie |  | Oui
Delftia acidovorans | ! | Delftia acidovorans |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: Delftia tsuruhatensis (CHUL, 3 souches séquencées au LSPQ). | Oui
Dermabacter hominis |  | Dermabacter hominis |  | Bactérie |  | Oui
Dermacoccus barathri |  | Dermacoccus barathri |  | Bactérie |  | Oui
Dermacoccus nishinomiyaensis |  | Dermacoccus nishinomiyaensis |  | Bactérie
Dermatophilus congolensis |  | Dermatophilus congolensis |  | Bactérie
Desulfovibrio desulfuricans |  | Desulfovibrio desulfuricans |  | Bactérie |  | Oui
Dialister micraerophilus |  | Dialister micraerophilus |  | Bactérie |  | Oui
Dialister pneumosintes |  | Dialister pneumosintes |  | Bactérie |  | Oui
Dietzia cinnamea |  | Dietzia cinnamea |  | Actinomycètes aérobies
Dietzia maris |  | Dietzia maris |  | Actinomycètes aérobies
Dietzia natronolimnaea |  | Dietzia natronolimnaea |  | Actinomycètes aérobies
Dolosigranulum pigrum | ! | Dolosigranulum pigrum |  | Bactérie | Il pourrait s'agir d'un Streptococcus infantis (LSPQ): D. pigrum est PYR+, croît en présence de NaCl 6.5%, et est habituellement arrangé en amas/groupes irréguliers à la coloration de Gram, alors que S. infantis est PYR négatif, ne croît pas en présence de NaCl 6.5%, et est arrangé en chaînettes à la coloration de Gram. En cas de doute, vérifier avec microbiologiste si un envoi au LSPQ est requis pour confirmation.
E
Edwardsiella hoshinae |  | Edwardsiella hoshinae |  | Bactérie
Edwardsiella tarda |  | Edwardsiella tarda |  | Bactérie
Eggerthella lenta |  | Eggerthella lenta |  | Bactérie |  | Oui | #185
Eggerthia catenaformis |  | Eggerthia catenaformis |  | Bactérie |  | Oui
Eikenella corrodens |  | Eikenella corrodens |  | Bactérie |  | Oui
Elizabethkingia anophelis |  | Elizabethkingia anophelis |  | Bactérie
Elizabethkingia meningoseptica |  | Elizabethkingia meningoseptica |  | Bactérie |  | Oui
Elizabethkingia miricola |  | Elizabethkingia miricola |  | Bactérie
Empedobacter brevis |  | Empedobacter brevis |  | Bactérie
Enterobacter cancerogenus |  | Enterobacter cancerogenus | Enterobacter cancerogenus (complexe E. cloacae) | Bactérie
Enterobacter cloacae | Faible discrimination | Enterobacter cloacae | Enterobacter cloacae (complexe) | Bactérie |  | Oui | #36
|  | Enterobacter asburiae |  | Bactérie |  |  | #37
Enterobacter asburiae |  | Enterobacter cloacae ssp cloacae |  | Bactérie |  |  | #38
|  | Enterobacter cloacae ssp dissolvens |  | Bactérie |  |  | #39
Enterobacter hormaechei | Groupe d'espèces et sous-espèces | Enterobacter hormaechei "Enterobacter hormaechei ssp hormaechei" "Enterobacter hormaechei ssp oharae" "Enterobacter hormaechei ssp steigerwaltii" | Enterobacter hormaechei (complexe E. cloacae) | Bactérie
Enterobacter kobei |  | Enterobacter kobei | Enterobacter kobei (complexe E. cloacae) | Bactérie
Enterobacter ludwigii |  | Enterobacter ludwigii | Enterobacter ludwigii (complexe E. cloacae) | Bactérie
Enterobacter soli |  | Enterobacter soli |  | Bactérie
Enterococcus avium |  | Enterococcus avium |  | Bactérie
Enterococcus casseliflavus |  | Enterococcus casseliflavus |  | Bactérie
Enterococcus cecorum |  | Enterococcus cecorum |  | Bactérie
Enterococcus columbae |  | Enterococcus columbae |  | Bactérie
Enterococcus durans |  | Enterococcus durans |  | Bactérie
Enterococcus faecalis |  | Enterococcus faecalis |  | Bactérie |  | Oui | #107
Enterococcus faecium |  | Enterococcus faecium |  | Bactérie |  | Oui | #108
Enterococcus gallinarum |  | Enterococcus gallinarum |  | Bactérie |  | Oui
Enterococcus hirae |  | Enterococcus hirae |  | Bactérie
Enterococcus italicus |  | Enterococcus italicus |  | Bactérie
Enterococcus mundtii |  | Enterococcus mundtii |  | Bactérie
Enterococcus raffinosus |  | Enterococcus raffinosus |  | Bactérie
Enterococcus saccharolyticus |  | Enterococcus saccharolyticus |  | Bactérie
Epicoccum nigrum |  | Epicoccum nigrum |  | champignon filamenteux
Epidermophyton floccosum |  | Epidermophyton floccosum |  | champignon dermatophyte |  | OUI
Eremococcus coleocola |  | Eremococcus coleocola |  | Bactérie
Erwinia billingiae |  | Erwinia billingiae |  | Bactérie
Erwinia mallotivora |  | Erwinia mallotivora |  | Bactérie
Erwinia rhapontici |  | Erwinia rhapontici |  | Bactérie
Erwinia tracheiphila |  | Erwinia tracheiphila |  | Bactérie
Erysipelothrix rhusiopathiae |  | Erysipelothrix rhusiopathiae |  | Bactérie |  | Oui
Escherichia coli | Groupe d'espèces et sous-espèces | Escherichia coli Escherichia coli O157 Shigella boydii Shigella dysenteriae Shigella flexneri Shigella sonnei | Voir commentaires pour déterminer si on peut sortir Escherichia coli ou s'il faut plutôt faire des tests complémentaires avant de sortir le nom (pour éliminer Shigella sp ou E. coli O157). | Bactérie | Le VITEK MS ne peut distinguer les isolats de E. coli O157: pour toute souche suspecte veuillez procéder à une identification complémentaire avec VITEK 2 et agglutination. Maladie à déclaration obligatoire si sérotype O157 confirmé. ____________________________________________________________ Le VITEK MS ne peut distinguer les isolats de Shigella et de E. coli: veuillez procéder à une identification complémentaire avec VITEK 2, agglutination ou mobilité pour toute souche qui ne fermente pas le lactose et qui est isolée d'une hémoculture. Pour les souches isolées à partir des selles ou de tout autre spécimen, veuillez vous référer aux PON spécifiques. Maladie à déclaration obligatoire si Shigella sp confirmée. | Oui
Escherichia fergusonii |  | Escherichia fergusonii |  | Bactérie |  | Oui
Escherichia hermannii |  | Escherichia hermannii |  | Bactérie
Eubacterium callanderi |  | Eubacterium callanderi |  | Bactérie
Eubacterium limosum |  | Eubacterium limosum |  | Bactérie
Eutypella scoparia |  | Eutypella scoparia |  | champignon filamenteux
Ewingella americana |  | Ewingella americana |  | Bactérie |  | Oui
Exiguobacterium acetylicum |  | Exiguobacterium acetylicum |  | Bactérie
Exiguobacterium aurantiacum |  | Exiguobacterium aurantiacum |  | Bactérie
Exophiala dermatitidis |  | Exophiala dermatitidis |  | champignon filamenteux (levuriforme) |  | OUI
Exophiala phaeromuriformis complex |  | Exophiala phaeromuriformis complex | Exophiala phaeromuriformis (complexe) | champignon filamenteux (levuriforme) | Phénotypiquement similaire à E. dermatitidis | OUI
Exophiala spinifera |  | Exophiala spinifera |  | champignon filamenteux
Exophiala xenobiotica |  | Exophiala xenobiotica |  | champignon filamenteux
Exserohilum rostratum |  | Exserohilum rostratum |  | champignon filamenteux
F |  |  |  | Bactérie
Facklamia hominis |  | Facklamia hominis |  | Bactérie
Finegoldia magna |  | Finegoldia magna |  | Bactérie |  | Oui
Flavobacterium columnare |  | Flavobacterium columnare |  | Bactérie
Flavobacterium psychrophilum |  | Flavobacterium psychrophilum |  | Bactérie
Flavonifractor plautii |  | Flavonifractor plautii |  | Bactérie |  | Oui
Fluoribacter (Legionella) dumoffii |  | Fluoribacter (Legionella) dumoffii |  | Bactérie
Fluoribacter (Legionella) gormanii |  | Fluoribacter (Legionella) gormanii |  | Bactérie
Franconibacter helveticus |  | Franconibacter helveticus |  | Bactérie
Franconibacter pulveris |  | Franconibacter pulveris |  | Bactérie
Fusarium chlamydosporum complex |  | Fusarium chlamydosporum | Fusarium chlamydosporum (complexe) | champignon filamenteux
Fusarium dimerum |  | Fusarium dimerum |  | champignon filamenteux
Fusarium oxysporum complex | Groupe d'espèces | Fusarium oxysporum Fusarium oxysporum f.sp aechmeae Fusarium oxysporum f.sp cyclaminis | Fusarium oxysporum (complexe) | champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: F. nygamai ou F. oxysporum f.sp radicis-lycopersici (manuel v3.2).
Fusarium proliferatum | ! | Fusarium proliferatum |  | champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Fusarium fujikuroi (manuel v3.2).
Fusarium solani complex | ! | Fusarium solani | Fusarium solani (complexe) | champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: F. falciforme, F. keratoplasticum, F. petroliphilum ou F. lichenicola (manuel v3.2). | OUI
Fusarium thapsinum |  | Fusarium thapsinum |  | champignon filamenteux
Fusarium tricinctum complex |  | Fusarium tricinctum | Fusarium tricinctum (complexe) | champignon filamenteux
Fusarium verticillioides |  | Fusarium verticillioides |  | champignon filamenteux
Fusobacterium gonidiaformans |  | Fusobacterium gonidiaformans |  | Bactérie |  | Oui
Fusobacterium mortiferum |  | Fusobacterium mortiferum |  | Bactérie |  | Oui
Fusobacterium necrogenes |  | Fusobacterium necrogenes |  | Bactérie |  | Oui
Fusobacterium necrophorum | Groupe d'espèces et sous-espèces | Fusobacterium necrophorum Fusobacterium necrophorum ssp funduliforme Fusobacterium necrophorum ssp necrophorum | Fusobacterium necrophorum | Bactérie |  | Oui
Fusobacterium nucleatum | Groupe d'espèces et sous-espèces | Fusobacterium nucleatum Fusobacterium nucleatum ssp nucleatum | Fusobacterium nucleatum | Bactérie |  | Oui | #188
Fusobacterium periodonticum |  | Fusobacterium periodonticum |  | Bactérie |  | Oui
Fusobacterium russii |  | Fusobacterium russii |  | Bactérie |  | Oui
Fusobacterium varium |  | Fusobacterium varium |  | Bactérie |  | Oui
G
Gallibacterium anatis |  | Gallibacterium anatis |  | Bactérie
Gardnerella vaginalis |  | Gardnerella vaginalis |  | Bactérie |  | Oui
Gemella bergeri |  | Gemella bergeri |  | Bactérie
Gemella haemolysans | Niveau élevé de résultats non identifiés | Gemella haemolysans |  | Bactérie
Gemella morbillorum |  | Gemella morbillorum |  | Bactérie |  | Oui
Gemella sanguinis |  | Gemella sanguinis |  | Bactérie
Geobacillus caldoxylosilyticus |  | Geobacillus caldoxylosilyticus |  | Bactérie
Geobacillus stearothermophilus |  | Geobacillus stearothermophilus |  | Bactérie
Geobacillus thermodenitrificans |  | Geobacillus thermodenitrificans |  | Bactérie
Geobacillus thermoglucosidasius |  | Geobacillus thermoglucosidasius |  | Bactérie
Geobacillus thermoleovorans |  | Geobacillus thermoleovorans |  | Bactérie
Geobacillus toebii |  | Geobacillus toebii |  | Bactérie
Geotrichum candidum/klebahnii | Taxon mixte | Geotrichum candidum Geotrichum klebahnii | Geotrichum candidum/klebahnii | Levure |  | OUI
Geotrichum fermentans |  | Geotrichum fermentans |  | Levure
Globicatella sanguinis |  | Globicatella sanguinis |  | Bactérie |  | Oui
Globicatella sulfidifaciens |  | Globicatella sulfidifaciens |  | Bactérie
Gluconacetobacter liquefaciens |  | Gluconacetobacter liquefaciens |  | Bactérie
Gluconobacter oxydans |  | Gluconobacter oxydans |  | Bactérie
Gordonia alkanivorans |  | Gordonia alkanivorans |  | Actinomycètes aérobies
Gordonia amarae |  | Gordonia amarae |  | Actinomycètes aérobies
Gordonia bronchialis |  | Gordonia bronchialis |  | Actinomycètes aérobies
Gordonia namibiensis |  | Gordonia namibiensis |  | Actinomycètes aérobies
Gordonia rubripertincta |  | Gordonia rubripertincta |  | Actinomycètes aérobies
Gordonia sputi |  | Gordonia sputi |  | Actinomycètes aérobies
Gordonia terrae |  | Gordonia terrae |  | Actinomycètes aérobies
Granulicatella adiacens |  | Granulicatella adiacens |  | Bactérie |  | Oui | #111
Granulicatella elegans |  | Granulicatella elegans |  | Bactérie |  | Oui
Grimontia hollisae |  | Grimontia hollisae |  | Bactérie
H
Haematobacter massiliensis |  | Haematobacter massiliensis |  | Bactérie
Haemophilus haemoglobinophilus |  | Haemophilus haemoglobinophilus |  | Bactérie
Haemophilus haemolyticus | ! | Haemophilus haemolyticus | Voir commentaire | Bactérie | Identification à confirmer par méthodes alternatives. H. haemolyticus est catalase +, requiert les facteurs X et V pour la croissance, croît sur gélose sang de mouton mais habituellement par satellitisme autour d'une strie de S. aureus, et le cas échéant une bêta-hémolyse est souvent observée autour des colonies de H. haemolyticus sur gélose sang de mouton (l'hémolyse s'observe typiquement mieux sur gélose sang de cheval ou de lapin mais ces géloses ne sont généralement pas disponibles dans la plupart des laboratoires). Les cartes VITEK NH et API NH ne sont pas fiables. En cas de doute, s'il s'agit d'une souche isolée d'un site normalement stérile, envoyer la souche au LSPQ pour identification (valider avec microbiologiste de garde au labo). | Oui
Haemophilus influenzae | ! | Haemophilus influenzae |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire lorsque cette espèce est isolée d'un liquide ou tissus normalement stérile (infection invasive). Toujours s'assurer que la coloration de Gram est compatible avec H. influenzae (coccobacilles Gram négatif) car le Turicella otitidis (bacilles Gram positif) peut être identifié à tort comme un H. influenzae | Oui | #81
Haemophilus parahaemolyticus |  | Haemophilus parahaemolyticus |  | Bactérie
Haemophilus parainfluenzae |  | Haemophilus parainfluenzae |  | Bactérie |  | Oui
Haemophilus parasuis |  | Haemophilus parasuis |  | Bactérie
Hafnia alvei | Faible discrimination | Hafnia alvei | Hafnia alvei | Bactérie | Rapporter Hafnia alvei car Obesumbacterium proteus n'a jamais été isolés à partir d'échantillons humains et ne semble pas associée à aucun cas d'infection animale non plus dans la littérature. | Oui | #42
Obesumbacterium proteus | Faible discrimination | Obesumbacterium proteus | Hafnia alvei | Bactérie | Identification croisée possible avec: Hafnia paralvei (manuel v3.2). |  | #43
Hafnia paralvei |  | Hafnia paralvei |  | Bactérie
Hathewaya histolytica |  | Hathewaya histolytica | Hathewaya (Clostridium) histolytica | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1
Hathewaya limosa |  | Hathewaya limosa | Hathewaya (Clostridium) limosa | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1
Helcococcus kunzii |  | Helcococcus kunzii |  | Bactérie
Helicobacter pylori | ! | Helicobacter pylori | Voir commentaire | Bactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Herbaspirillum huttiense |  | Herbaspirillum huttiense |  | Bactérie
Histophilus somni |  | Histophilus somni |  | Bactérie
Histoplasma capsulatum | ☣ Pathogène critique | Histoplasma capsulatum |  | Champignon GR3 | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation et mise en collection de la souche. ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique en niveau de confinement 3. 100% identification correcte (n=10) | OUI
I
Inquilinus limosus |  | Inquilinus limosus |  | Bactérie
Irpex lacteus |  | Irpex lacteus |  | champignon filamenteux |  | OUI
J
Janibacter melonis |  | Janibacter melonis |  | Bactérie
Janthinobacterium lividum |  | Janthinobacterium lividum |  | Bactérie
Jeotgalicoccus aerolatus |  | Jeotgalicoccus aerolatus |  | Bactérie
K
Kingella denitrificans |  | Kingella denitrificans |  | Bactérie |  | Oui
Kingella kingae |  | Kingella kingae |  | Bactérie |  | Oui
Klebsiella aerogenes |  | Klebsiella aerogenes | Klebsiella (Enterobacter) aerogenes | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1 |  | #35
Klebsiella oxytoca |  | Klebsiella oxytoca |  | Bactérie |  | Oui
Klebsiella pneumoniae | Groupe d'espèces et sous-espèces | Klebsiella pneumoniae Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae Klebsiella pneumoniae ssp rhinoscleromatis | Klebsiella pneumoniae | Bactérie |  | Oui
Klebsiella variicola |  | Klebsiella variicola |  | Bactérie
Kloeckera apiculata |  | Kloeckera apiculata | Hanseniaspora uvarum | Levure | syn. Hanseniaspora uvarum | OUI
Kloeckera apis |  | Kloeckera apis | Hanseniaspora guilliermondii | Levure
Kloeckera japonica |  | Kloeckera japonica | Hanseniaspora valbyensis | Levure
Kluyvera ascorbata |  | Kluyvera ascorbata |  | Bactérie
Kluyvera cryocrescens |  | Kluyvera cryocrescens |  | Bactérie
Kluyvera intermedia |  | Kluyvera intermedia |  | Bactérie
Kocuria carniphila |  | Kocuria carniphila |  | Bactérie
Kocuria kristinae |  | Kocuria kristinae |  | Bactérie |  | Oui
Kocuria palustris |  | Kocuria palustris |  | Bactérie
Kocuria rhizophila | ! | Kocuria rhizophila |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: Kocuria marina (LSPQ).
Kocuria rosea |  | Kocuria rosea |  | Bactérie
Kocuria varians |  | Kocuria varians |  | Bactérie
Kodamaea ohmeri |  | Kodamaea ohmeri |  | Levure | syn. Pichia ohmeri | OUI
Komagataella pastoris |  | Komagataella pastoris |  | Levure
Kytococcus schroeteri |  | Kytococcus schroeteri |  | Bactérie
Kytococcus sedentarius |  | Kytococcus sedentarius |  | Bactérie
L |  |  |  | Bactérie
Labrys wisconsinensis |  | Labrys wisconsinensis |  | Bactérie
Lachancea fermentati |  | Lachancea fermentati |  | Levure
Lachancea kluyveri |  | Lachancea kluyveri |  | Levure | Anciennement Saccharomyces kluyverii
Lactobacillus acidophilus | Faible discrimination | Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus acidophilus/gasseri | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus gasseri | Faible discrimination | Lactobacillus gasseri | Lactobacillus acidophilus/gasseri | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus alimentarius |  | Lactobacillus alimentarius |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus brevis |  | Lactobacillus brevis |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus buchneri |  | Lactobacillus buchneri |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus casei | Faible discrimination | Lactobacillus casei | Lactobacillus casei/paracasei/rhamnosus | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus paracasei | Faible discrimination | Lactobacillus paracasei | Lactobacillus casei/paracasei/rhamnosus | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus rhamnosus | Faible discrimination | Lactobacillus paracasei ssp Lactobacillus rhamnosus | Lactobacillus casei/paracasei/rhamnosus | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus collinoides | Faible discrimination | Lactobacillus collinoides | Lactobacillus casei/paracasei/rhamnosus | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus coryniformis ssp coryniformis |  | Lactobacillus coryniformis ssp coryniformis |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus crispatus |  | Lactobacillus crispatus |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus curvatus |  | Lactobacillus curvatus |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus delbrueckii | Groupe d'espèces et sous-espèces | Lactobacillus delbrueckii ssp bulgaricus Lactobacillus delbrueckii ssp delbrueckii Lactobacillus delbrueckii ssp lactis | Lactobacillus delbrueckii | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus fermentum |  | Lactobacillus fermentum |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus fructivorans |  | Lactobacillus fructivorans |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus helveticus |  | Lactobacillus helveticus |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus hilgardii |  | Lactobacillus hilgardii |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus iners |  | Lactobacillus iners |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus jensenii |  | Lactobacillus jensenii |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus kefiri |  | Lactobacillus kefiri |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus lindneri |  | Lactobacillus lindneri |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus mali |  | Lactobacillus mali |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus parabuchneri |  | Lactobacillus parabuchneri |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus paracollinoides |  | Lactobacillus paracollinoides |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus pentosus/plantarum/ paraplantarum | Taxon mixte | Lactobacillus paraplantarum Lactobacillus pentosus Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum ssp argentoratensis Lactobacillus plantarum ssp plantarum | Lactobacillus pentosus/plantarum/paraplantarum | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus perolens |  | Lactobacillus perolens |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus reuteri |  | Lactobacillus reuteri |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus sakei |  | Lactobacillus sakei |  | Bactérie |  | Oui
Lactobacillus salivarius |  | Lactobacillus salivarius |  | Bactérie |  | Oui
Lactococcus garvieae |  | Lactococcus garvieae |  | Bactérie
Lactococcus lactis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Lactococcus lactis Lactococcus lactis ssp cremoris Lactococcus lactis ssp hordniae Lactococcus lactis ssp lactis | Lactococcus lactis | Bactérie |  | Oui
Lactococcus raffinolactis |  | Lactococcus raffinolactis |  | Bactérie
Laribacter hongkongensis |  | Laribacter hongkongensis |  | Bactérie |  | Oui
Leclercia adecarboxylata |  | Leclercia adecarboxylata |  | Bactérie
Lecythophora fasciculata |  | Lecythophora fasciculata | Coniochaeta fasciculata | Levure
Lecythophora hoffmannii |  | Lecythophora hoffmannii | Coniochaeta hoffmannii | Levure
Legionella anisa |  | Legionella anisa |  | Bactérie
Legionella birminghamensis |  | Legionella birminghamensis |  | Bactérie
Legionella bozemanae |  | Legionella bozemanae | Fluoribacter (Legionella) bozemanae | Bactérie | Le genre Fluoribacter est retenu par le NCBI.
Legionella cincinnatiensis |  | Legionella cincinnatiensis |  | Bactérie
Legionella erythra |  | Legionella erythra |  | Bactérie
Legionella feeleii |  | Legionella feeleii |  | Bactérie
Legionella jamestowniensis |  | Legionella jamestowniensis |  | Bactérie
Legionella jordanis |  | Legionella jordanis |  | Bactérie
Legionella londiniensis |  | Legionella londiniensis |  | Bactérie
Legionella longbeachae |  | Legionella longbeachae |  | Bactérie
Legionella oakridgensis |  | Legionella oakridgensis |  | Bactérie
Legionella parisiensis |  | Legionella parisiensis |  | Bactérie
Legionella pneumophila | Groupe d'espèces et sous-espèces | Legionella pneumophila Legionella pneumophila ssp fraseri Legionella pneumophila ssp pneumophila | Legionella pneumophila | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire | Oui | #85
Legionella rubrilucens |  | Legionella rubrilucens |  | Bactérie
Legionella sainthelensi |  | Legionella sainthelensi |  | Bactérie
Legionella taurinensis |  | Legionella taurinensis |  | Bactérie
Leifsonia aquatica |  | Leifsonia aquatica |  | Bactérie
Lelliottia amnigena | Groupe d'espèces et sous-espèces | Lelliottia amnigena Lelliottia amnigena 1 | Lelliottia amnigena | Bactérie | Anciennement Enterobacter amnigenus
Leptotrichia buccalis | ! | Leptotrichia buccalis |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: Leptotrichia trevisanii (LSPQ). | Oui
Leuconostoc carnosum |  | Leuconostoc carnosum |  | Bactérie
Leuconostoc citreum |  | Leuconostoc citreum |  | Bactérie
Leuconostoc fallax |  | Leuconostoc fallax |  | Bactérie
Leuconostoc lactis |  | Leuconostoc lactis |  | Bactérie
Leuconostoc mesenteroides | Groupe d'espèces et sous-espèces | Leuconostoc mesenteroides Leuconostoc mesenteroides ssp cremoris Leuconostoc mesenteroides ssp dextranicum Leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides | Leuconostoc mesenteroides | Bactérie |  | Oui
Leuconostoc pseudomesenteroides |  | Leuconostoc pseudomesenteroides |  | Bactérie
Lichtheimia corymbifera |  | Lichtheimia corymbifera | Lichtheimia (Absidia) corymbifera | Champignon filamenteux | Anciennement Absidia corymbifera.
Lindnera saturnus |  | Lindnera saturnus |  | Levure
Listeria grayi |  | Listeria grayi |  | Bactérie
Listeria innocua |  | Listeria innocua |  | Bactérie
Listeria ivanovii ssp ivanovii |  | Listeria ivanovii ssp ivanovii |  | Bactérie |  | Oui
Listeria ivanovii ssp londoniensis |  | Listeria ivanovii ssp londoniensis |  | Bactérie |  | Oui
Listeria marthii |  | Listeria marthii |  | Bactérie
Listeria monocytogenes | ! | Listeria monocytogenes |  | Bactérie | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Maladie à déclaration obligatoire Envoyer au LSPQ les isolats de sites normalement stériles pour le programme de surveillance. | Oui
Listeria seeligeri |  | Listeria seeligeri |  | Bactérie
Listeria welshimeri |  | Listeria welshimeri |  | Bactérie
Lodderomyces elongisporus |  | Lodderomyces elongisporus |  | Levure | Espèce faisant partie du groupe C. parapsilosis. | OUI
Lysinibacillus fusiformis |  | Lysinibacillus fusiformis |  | Bactérie
Lysinibacillus sphaericus |  | Lysinibacillus sphaericus |  | Bactérie
M
Macrococcus caseolyticus |  | Macrococcus caseolyticus |  | Bactérie
Malassezia furfur |  | Malassezia furfur |  | Levure | Requiert acide gras pour croissance (huile d'olive ou milieu spécialisé) | OUI
Malassezia globosa |  | Malassezia globosa |  | Levure | Requiert acide gras pour croissance (huile d'olive ou milieu spécialisé)
Malassezia pachydermatis |  | Malassezia pachydermatis |  | Levure | Seule espèce de Malassezia pouvant croître sur milieux standards.
Mannheimia haemolytica |  | Mannheimia haemolytica |  | Bactérie
Marinilactibacillus psychrotolerans |  | Marinilactibacillus psychrotolerans |  | Bactérie
Metarhizium anisopliae var anisopliae |  | Metarhizium anisopliae var anisopliae |  | Bactérie
Methylobacterium aquaticum |  | Methylobacterium aquaticum |  | Bactérie
Methylobacterium brachiatum |  | Methylobacterium brachiatum |  | Bactérie
Methylobacterium fujisawaense |  | Methylobacterium fujisawaense |  | Bactérie
Methylobacterium mesophilicum |  | Methylobacterium mesophilicum |  | Bactérie
Methylobacterium radiotolerans |  | Methylobacterium radiotolerans |  | Bactérie
Microbacterium aoyamense |  | Microbacterium aoyamense |  | Bactérie
Microbacterium arborescens |  | Microbacterium arborescens |  | Bactérie
Microbacterium aurum |  | Microbacterium aurum |  | Bactérie
Microbacterium flavescens/laevaniformans | Taxon mixte | Microbacterium flavescens Microbacterium laevaniformans | Microbacterium flavescens/laevaniformans | Bactérie
Microbacterium liquefaciens |  | Microbacterium liquefaciens |  | Bactérie
Microbacterium oxydans |  | Microbacterium oxydans |  | Bactérie
Microbacterium paraoxydans |  | Microbacterium paraoxydans |  | Bactérie
Microbacterium resistens |  | Microbacterium resistens |  | Bactérie
Microbacterium testaceum |  | Microbacterium testaceum |  | Bactérie
Microbacterium trichothecenolyticum |  | Microbacterium trichothecenolyticum |  | Bactérie
Micrococcus luteus |  | Micrococcus luteus |  | Bactérie |  | Oui
Micrococcus lylae |  | Micrococcus lylae |  | Bactérie
Micrococcus terreus |  | Micrococcus terreus |  | Bactérie
Microsporum audouinii |  | Microsporum audouinii |  | champignon dermatophyte |  | OUI
Microsporum canis |  | Microsporum canis |  | champignon dermatophyte |  | OUI
Microsporum fulvum |  | Microsporum fulvum | Nannizzia fulva (Microsporum fulvum) | champignon dermatophyte | syn. Nannizzia fulva (nouvelle nomenclature) | OUI
Microsporum gypseum |  | Microsporum gypseum | Nannizzia gypsea (Microsporum gypseum) | champignon dermatophyte | syn. Nannizzia gypsea (nouvelle nomenclature) | OUI
Microsporum persicolor |  | Microsporum persicolor | Nannizzia (Microsporum) persicolor | champignon dermatophyte | syn. Nannizzia persicolor (nouvelle nomenclature) | OUI
Microsporum praecox |  | Microsporum praecox | Nannizzia (Microsporum) praecox | champignon dermatophyte | syn. Nannizzia praecox (nouvelle nomenclature)
Millerozyma farinosa |  | Millerozyma farinosa |  | Levure | syn. Pichia farinosa | OUI
Mobiluncus curtisii |  | Mobiluncus curtisii |  | Bactérie
Mobiluncus mulieris |  | Mobiluncus mulieris |  | Bactérie
Moellerella wisconsensis |  | Moellerella wisconsensis |  | Bactérie
Moraxella bovis |  | Moraxella bovis |  | Bactérie
Moraxella catarrhalis |  | Moraxella catarrhalis |  | Bactérie |  | Oui
Moraxella (Neisseria) ovis | Faible discrimination | Moraxella (Neisseria) ovis | Moraxella ovis/lacunata | Bactérie
Moraxella lacunata | Faible discrimination | Moraxella lacunata | Moraxella ovis/lacunata | Bactérie
Moraxella cuniculi |  | Moraxella cuniculi |  | Bactérie
Moraxella nonliquefaciens |  | Moraxella nonliquefaciens |  | Bactérie
Moraxella osloensis | Faible discrimination | Moraxella osloensis | Moraxella osloensis | Bactérie | Contrairement à M. osloensis, E. aerosaccus n'est pas un pathogène humain reconnu, et cette bactérie croît habituellement très lentement car sa température optimale se situe entre 37 et 39°C. Valider avec le microbiologiste de garde au laboratoire pour savoir si des tests complémentaires sont nécessaires et s'il faut expédier l'isolat au LSPQ. Selon la publication de Kawamura (2012), le genre Enhydrobacter devrait être classé parmi les Alphaproteobacteria et non pas parmi les Gammaproteobacteria (Moraxella). Une confusion dans la nomenclature des souches de référence perdure. À la lumière de cette étude et selon le classement taxonomique du NCBI, le LSPQ ne considère pas Enhydrobacter aerococcus et identifie Moraxella osloensis les souches dont le MALDI-TOF et le 16S identifient M. osloensis / E. aerococcus.
Enhydrobacter aerosaccus |  | Enhydrobacter aerosaccus |  | Bactérie
Morganella morganii | Groupe d'espèces et sous-espèces | Morganella morganii Morganella morganii ssp morganii Morganella morganii ssp sibonii | Morganella morganii | Bactérie |  | Oui
Mucor circinelloides |  | Mucor circinelloides |  | Champignon filamenteux
Mucor lanceolatus |  | Mucor lanceolatus |  | Champignon filamenteux
Mucor racemosus complex |  | Mucor racemosus |  | Champignon filamenteux
Mucor velutinosus |  | Mucor velutinosus |  | Champignon filamenteux
Mycobacterium abscessus |  | Mycobacterium abscessus | Mycobacterium abscessus (complexe) | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; Les 3 sous-espèces suivantes ne peuvent être distinguées: abscessus, bollettii ou massiliense.
Mycobacterium agri |  | Mycobacterium agri |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium arupense |  | Mycobacterium arupense | Mycolicibacter (Mycobacterium) arupensis | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium asiaticum |  | Mycobacterium asiaticum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium aurum |  | Mycobacterium aurum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium avium | ! | Mycobacterium avium |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; veuillez noter qu'Identification croisée possible avec: Mycobacterium chimaera (manuel v3.2).
Mycobacterium brisbanense |  | Mycobacterium brisbanense |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium celatum |  | Mycobacterium celatum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium chelonae |  | Mycobacterium chelonae |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium cosmeticum |  | Mycobacterium cosmeticum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium flavescens |  | Mycobacterium flavescens |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium fortuitum group | Groupe d'espèces | Mycobacterium alvei Mycobacterium farcinogenes Mycobacterium fortuitum Mycobacterium fortuitum ssp fortuitum Mycobacterium houstonense Mycobacterium peregrinum Mycobacterium porcinum Mycobacterium senegalense | Mycobacterium groupe fortuitum | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium gastri |  | Mycobacterium gastri |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium genavense |  | Mycobacterium genavense |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium goodii |  | Mycobacterium goodii |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium gordonae |  | Mycobacterium gordonae |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; Identification croisée possible avec: Mycobacterium paragordonae (manuel v3.2).
Mycobacterium haemophilum |  | Mycobacterium haemophilum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium immunogenum |  | Mycobacterium immunogenum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium intracellulare | ! | Mycobacterium intracellulare |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; Identification croisée possible avec: Mycobacterium chimaera, M. colombiense, M. marseillense, M. vulneris ou M. yongonense (manuel v3.2).
Mycobacterium kansasii |  | Mycobacterium kansasii |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium kubicae |  | Mycobacterium kubicae |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium lentiflavum |  | Mycobacterium lentiflavum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium mageritense |  | Mycobacterium mageritense |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium malmoense |  | Mycobacterium malmoense |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium marinum | ! | Mycobacterium marinum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; Identification croisée possible avec: Mycobacterium ulcerans (manuel v3.2).
Mycobacterium mucogenicum | ! | Mycobacterium mucogenicum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; Identification croisée possible avec: Mycobacterium phocaicum (manuel v3.2).
Mycobacterium nebraskense |  | Mycobacterium nebraskense |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium neoaurum |  | Mycobacterium neoaurum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium paraffinicum |  | Mycobacterium paraffinicum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium phlei |  | Mycobacterium phlei |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium scrofulaceum | ! | Mycobacterium scrofulaceum |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; Identification croisée possible avec: Mycobacterium paragordonae ou M. parascrofulaceum (manuel v3.2).
Mycobacterium shimoidei |  | Mycobacterium shimoidei |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium simiae | ! | Mycobacterium simiae |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation; Identification croisée possible avec: Mycobacterium palustre (manuel v3.2).
Mycobacterium smegmatis |  | Mycobacterium smegmatis |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium szulgai |  | Mycobacterium szulgai |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium triplex |  | Mycobacterium triplex |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium tuberculosis complex | ☣ Pathogène critique -------------------Groupe d'espèces | Mycobacterium africanum Mycobacterium bovis "Mycobacterium canettii" Mycobacterium microti Mycobacterium tuberculosis | Mycobacterium tuberculosis (complexe) | Mycobactérie | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique en niveau de confinement 3 Maladie à déclaration obligatoire Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme Identification croisée possible avec: M. pinnipedii (manuel v3.2)
Mycobacterium vaccae |  | Mycobacterium vaccae |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycobacterium xenopi |  | Mycobacterium xenopi |  | Mycobactérie | Expédier au LSPQ pour confirmation
Mycoplasma arginini |  | Mycoplasma arginini |  | Mycoplasma
Mycoplasma bovigenitalium |  | Mycoplasma bovigenitalium |  | Mycoplasma
Mycoplasma bovis |  | Mycoplasma bovis |  | Mycoplasma
Mycoplasma fermentans |  | Mycoplasma fermentans |  | Mycoplasma
Mycoplasma gallisepticum |  | Mycoplasma gallisepticum |  | Mycoplasma
Mycoplasma genitalium |  | Mycoplasma genitalium |  | Mycoplasma
Mycoplasma hominis |  | Mycoplasma hominis |  | Mycoplasma
Mycoplasma hyopneumoniae |  | Mycoplasma hyopneumoniae |  | Mycoplasma
Mycoplasma hyorhinis |  | Mycoplasma hyorhinis |  | Mycoplasma
Mycoplasma meleagridis |  | Mycoplasma meleagridis |  | Mycoplasma
Mycoplasma orale |  | Mycoplasma orale |  | Mycoplasma
Mycoplasma pneumoniae |  | Mycoplasma pneumoniae |  | Mycoplasma
Mycoplasma putrefaciens |  | Mycoplasma putrefaciens |  | Mycoplasma
Mycoplasma salivarium |  | Mycoplasma salivarium |  | Mycoplasma
Myrmecridium schulzeri |  | Myrmecridium schulzeri |  | Champignon filamenteux | syn. Ramichloridium schulzeri
Myroides spp |  | Myroides spp |  | Bactérie
N
Neisseria animaloris |  | Neisseria animaloris |  | Bactérie
Neisseria canis |  | Neisseria canis |  | Bactérie
Neisseria cinerea |  | Neisseria cinerea |  | Bactérie |  | Oui | #87
Neisseria elongata |  | Neisseria elongata |  | Bactérie
Neisseria flava/perflava/subflava | Taxon mixte | Neisseria flava Neisseria perflava Neisseria subflava | Neisseria flava/perflava/subflava | Bactérie
Neisseria gonorrhoeae | ! | Neisseria gonorrhoeae |  | Bactérie | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire Toute souche doit être expédiée au LSPQ (programme de surveillance) Maladie à déclaration obligatoire | Oui | #88 (+n=14)
Neisseria lactamica |  | Neisseria lactamica |  | Bactérie
Neisseria meningitidis | ! | Neisseria meningitidis |  | Bactérie | ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire Maladie à déclaration obligatoire lorsque cette espèce est isolée d'un liquide ou tissus normalement stérile (infection invasive). Le cas échéant remplir le formulaire du LSPQ et envoyer la souche pour le programme de surveillance. | Oui
Neisseria mucosa/sicca | Taxon mixte | Neisseria mucosa Neisseria sicca | Neisseria mucosa | Bactérie | Rapporter Neisseria mucosa dans un contexte clinique (manuel v3.2)
Neisseria polysaccharea |  | Neisseria polysaccharea |  | Bactérie
Neisseria weaveri |  | Neisseria weaveri |  | Bactérie
Neisseria zoodegmatis |  | Neisseria zoodegmatis |  | Bactérie
Nocardia abscessus |  | Nocardia abscessus |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia africana | Faible discrimination | Nocardia africana | Nocardia africana/nova | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme; Identification croisée possible avec: N. aobensis, N. cerradoensis, N. elegans, N. kruczakiae (manuel v3.2).
Nocardia nova | Faible discrimination | Nocardia nova | Nocardia africana/nova | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme; Identification croisée possible avec: N. aobensis, N. cerradoensis, N. elegans, N. kruczakiae (manuel v3.2).
Nocardia asiatica |  | Nocardia asiatica |  | Actinomycètes aérobies
Nocardia asteroides |  | Nocardia asteroides |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia beijingensis |  | Nocardia beijingensis |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia brasiliensis | ! | Nocardia brasiliensis |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme; Identification croisée possible avec: N. iowensis ou N. vulneris (manuel v3.2).
Nocardia carnea |  | Nocardia carnea |  | Actinomycètes aérobies
Nocardia cyriacigeorgica |  | Nocardia cyriacigeorgica |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia farcinica | ! | Nocardia farcinica |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme; Identification croisée possible avec: N. higoensis ou N. shimofusensis (manuel v3.2).
Nocardia neocaledoniensis |  | Nocardia neocaledoniensis |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia otitidiscaviarum |  | Nocardia otitidiscaviarum |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia paucivorans | ! | Nocardia paucivorans |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme; Identification croisée possible avec: Nocardia sienata (manuel v3.2).
Nocardia pseudobrasiliensis |  | Nocardia pseudobrasiliensis |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia transvalensis |  | Nocardia transvalensis |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia veterana |  | Nocardia veterana |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme
Nocardia wallacei | ! | Nocardia wallacei |  | Actinomycètes aérobies | Expédier au LSPQ pour confirmation et antibiogramme; Identification croisée possible avec: Nocardia blacklockiae (manuel v3.2).
Novosphingobium aromaticivorans |  | Novosphingobium aromaticivorans |  | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1 (anciennement Sphingomonas aromaticivorans)
O
Ochrobactrum anthropi |  | Ochrobactrum anthropi |  | Bactérie
Ochrobactrum intermedium |  | Ochrobactrum intermedium |  | Bactérie
Ochroconis humicola |  | Ochroconis humicola |  | Bactérie
Odoribacter splanchnicus |  | Odoribacter splanchnicus |  | Bactérie |  | Oui
Oenococcus oeni |  | Oenococcus oeni |  | Bactérie
Oerskovia turbata |  | Oerskovia turbata |  | Bactérie
Okibacterium fritillariae |  | Okibacterium fritillariae |  | Bactérie
Oligella ureolytica |  | Oligella ureolytica |  | Bactérie
Oligella urethralis |  | Oligella urethralis |  | Bactérie |  | Oui
Ornithobacterium rhinotracheale |  | Ornithobacterium rhinotracheale |  | Bactérie
Oxyporus corticola |  | Oxyporus corticola |  | Champignon filamenteux |  | Oui
P
Paecilomyces fulvus |  | Paecilomyces fulvus |  | Champignon filamenteux
Paecilomyces variotii complex |  | Paecilomyces variotii | Paecilomyces variotii (complexe) | Champignon filamenteux
Paenibacillus alvei |  | Paenibacillus alvei |  | Bactérie
Paenibacillus amylolyticus |  | Paenibacillus amylolyticus |  | Bactérie
Paenibacillus apiarius |  | Paenibacillus apiarius |  | Bactérie
Paenibacillus cineris |  | Paenibacillus cineris |  | Bactérie
Paenibacillus cookii |  | Paenibacillus cookii |  | Bactérie
Paenibacillus durus |  | Paenibacillus durus |  | Bactérie
Paenibacillus glucanolyticus |  | Paenibacillus glucanolyticus |  | Bactérie
Paenibacillus lactis |  | Paenibacillus lactis |  | Bactérie
Paenibacillus larvae |  | Paenibacillus larvae |  | Bactérie
Paenibacillus lautus |  | Paenibacillus lautus |  | Bactérie
Paenibacillus macerans |  | Paenibacillus macerans |  | Bactérie
Paenibacillus naphthalenovorans |  | Paenibacillus naphthalenovorans |  | Bactérie
Paenibacillus pabuli |  | Paenibacillus pabuli |  | Bactérie
Paenibacillus peoriae |  | Paenibacillus peoriae |  | Bactérie
Paenibacillus polymyxa |  | Paenibacillus polymyxa |  | Bactérie
Paenibacillus provencensis |  | Paenibacillus provencensis |  | Bactérie
Paenibacillus pueri |  | Paenibacillus pueri |  | Bactérie
Paenibacillus thiaminolyticus |  | Paenibacillus thiaminolyticus |  | Bactérie
Paenibacillus validus |  | Paenibacillus validus |  | Bactérie
Paeniclostridium sordellii |  | Paeniclostridium sordellii | Paeniclostridium (Clostridium) sordellii | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1 | Oui
Pandoraea apista |  | Pandoraea apista |  | Bactérie
Pandoraea norimbergensis |  | Pandoraea norimbergensis |  | Bactérie
Pandoraea pnomenusa |  | Pandoraea pnomenusa |  | Bactérie
Pandoraea pulmonicola |  | Pandoraea pulmonicola |  | Bactérie
Pandoraea sputorum | ! | Pandoraea sputorum |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: Pandoraea pnomenusa (LSPQ).
Pantoea agglomerans |  | Pantoea agglomerans |  | Bactérie |  | Oui
Pantoea ananatis |  | Pantoea ananatis |  | Bactérie
Pantoea dispersa |  | Pantoea dispersa |  | Bactérie
Parabacteroides distasonis |  | Parabacteroides distasonis |  | Bactérie |  | Oui
Parabacteroides merdae |  | Parabacteroides merdae |  | Bactérie |  | Oui
Paraclostridium bifermentans |  | Paraclostridium bifermentans |  | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1 | Oui
Paracoccidioides brasiliensis | ☣ Pathogène critique | Paracoccidioides brasiliensis |  | Champignon GR3 | Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Envoyer tout isolat au LSPQ pour confirmation et mise en collection de la souche. ☣ Attention: source d'infection grave acquise en laboratoire, à travailler sous enceinte de sécurité biologique en niveau de confinement 3 Expédier au LSPQ pour confirmation. Aucune identification pour 100% des souches testées au LSPQ (n=4) | Oui
Paracoccus denitrificans |  | Paracoccus denitrificans |  | Bactérie
Paracoccus versutus |  | Paracoccus versutus |  | Bactérie
Paracoccus yeei |  | Paracoccus yeei |  | Bactérie
Parvimonas micra |  | Parvimonas micra |  | Bactérie |  | Oui | #190
Pasteurella aerogenes |  | Pasteurella aerogenes |  | Bactérie
Pasteurella bettyae |  | Pasteurella bettyae |  | Bactérie
Pasteurella caballi |  | Pasteurella caballi |  | Bactérie
Pasteurella canis |  | Pasteurella canis |  | Bactérie
Pasteurella dagmatis |  | Pasteurella dagmatis |  | Bactérie
Pasteurella multocida | Groupe d'espèces et sous-espèces | Pasteurella multocida Pasteurella multocida ssp multocida | Pasteurella multocida | Bactérie |  | Oui
Pasteurella stomatis |  | Pasteurella stomatis |  | Bactérie
Pectinatus frisingensis |  | Pectinatus frisingensis |  | Bactérie
Pectobacterium carotovorum | Groupe d'espèces et sous-espèces | Pectobacterium carotovorum Pectobacterium carotovorum ssp odoriferum | Pectobacterium carotovorum | Bactérie
Pediococcus acidilactici |  | Pediococcus acidilactici |  | Bactérie |  | Oui
Pediococcus damnosus |  | Pediococcus damnosus |  | Bactérie
Pediococcus inopinatus |  | Pediococcus inopinatus |  | Bactérie
Pediococcus parvulus |  | Pediococcus parvulus |  | Bactérie
Pediococcus pentosaceus |  | Pediococcus pentosaceus |  | Bactérie
Pelomonas saccharophila |  | Pelomonas saccharophila |  | Bactérie
Penicillium brevicompactum | Groupe d'espèces et sous-espèces | Penicillium brevicompactum Penicillium brevicompactum ssp biourgeianum | Penicillium brevicompactum | Champignon filamenteux
Penicillium camemberti |  | Penicillium camemberti |  | Champignon filamenteux
Penicillium chrysogenum | ! | Penicillium chrysogenum | Penicillium chrysogenum (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: P. rubens (manuel v3.2). Espèce faisant partie du Complexe P. chrysogenum. | Oui
Penicillium citrinum |  | Penicillium citrinum |  | Champignon filamenteux
Penicillium decumbens |  | Penicillium decumbens |  | Champignon filamenteux
Penicillium expansum |  | Penicillium expansum |  | Champignon filamenteux
Penicillium glabrum |  | Penicillium glabrum |  | Champignon filamenteux
Penicillium italicum |  | Penicillium italicum |  | Champignon filamenteux
Penicillium pinophilum/aculeatum | Taxon mixte | Penicillium aculeatum Penicillium pinophilum | Penicillium pinophilum/aculeatum | Champignon filamenteux
Penicillium roqueforti |  | Penicillium roqueforti |  | Champignon filamenteux
Penicillium vermiculatum |  | Penicillium vermiculatum |  | Champignon filamenteux | Talaromyces (Penicillium) marneffei donne identications erronées à cette espèce (60% - n = 5)
Peptococcus niger |  | Peptococcus niger |  | Bactérie |  | Oui
Peptoniphilus asaccharolyticus |  | Peptoniphilus asaccharolyticus |  | Bactérie |  | Oui
Peptoniphilus harei |  | Peptoniphilus harei |  | Bactérie |  | Oui
Peptoniphilus indolicus |  | Peptoniphilus indolicus |  | Bactérie |  | Oui
Peptoniphilus ivorii |  | Peptoniphilus ivorii |  | Bactérie |  | Oui
Peptoniphilus lacrimalis |  | Peptoniphilus lacrimalis |  | Bactérie |  | Oui
Peptostreptococcus anaerobius |  | Peptostreptococcus anaerobius |  | Bactérie |  | Oui
Phialemonium obovatum |  | Phialemonium obovatum |  | Champignon filamenteux
Photobacterium damselae |  | Photobacterium damselae |  | Bactérie
Photorhabdus luminescens ssp laumondii |  | Photorhabdus luminescens ssp laumondii |  | Bactérie
Phyllobacterium myrsinacearum |  | Phyllobacterium myrsinacearum |  | Bactérie
Planococcus antarcticus |  | Planococcus antarcticus |  | Bactérie
Planomicrobium koreense |  | Planomicrobium koreense |  | Bactérie
Plesiomonas shigelloides |  | Plesiomonas shigelloides |  | Bactérie
Pluralibacter gergoviae |  | Pluralibacter gergoviae |  | Bactérie | Anciennement Enterobacter gergoviae
Porphyromonas asaccharolytica/uenonis | Taxon mixte | Porphyromonas asaccharolytica Porphyromonas uenonis | Porphyromonas asaccharolytica/uenonis | Bactérie |  | Oui | #192
Porphyromonas gingivalis |  | Porphyromonas gingivalis |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella baroniae |  | Prevotella baroniae |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella bergensis |  | Prevotella bergensis |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella bivia |  | Prevotella bivia |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella buccae |  | Prevotella buccae |  | Bactérie |  | Oui | #194
Prevotella buccalis |  | Prevotella buccalis |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella denticola |  | Prevotella denticola |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella disiens |  | Prevotella disiens |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella intermedia |  | Prevotella intermedia |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella loescheii |  | Prevotella loescheii |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella melaninogenica |  | Prevotella melaninogenica |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella nanceiensis |  | Prevotella nanceiensis |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella nigrescens |  | Prevotella nigrescens |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella oralis |  | Prevotella oralis |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella oris | ! | Prevotella oris |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: Paenibacillus odorifer (LSPQ). Même si ce dernier est considéré comme un bacille Gram positif, il peut prendre l'apparence d'un bacille Gram négatif (comme les Prevotella) ou Gram variable, mais le Paenibacillus croît en aérobiose alors que les Prevotella croissent seulement en anaérobiose, et le Paenibacillus peut produire des spores. | Oui
Prevotella ruminicola |  | Prevotella ruminicola |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella salivae |  | Prevotella salivae |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella timonensis |  | Prevotella timonensis |  | Bactérie |  | Oui
Prevotella veroralis |  | Prevotella veroralis |  | Bactérie |  | Oui
Priceomyces carsonii |  | Priceomyces carsonii |  | Levure
Propionibacterium freudenreichii | Groupe d'espèces et sous-espèces | Propionibacterium freudenreichii Propionibacterium freudenreichii ssp shermanii | Propionibacterium freudenreichii | Bactérie |  | Oui
Proteus hauseri |  | Proteus hauseri |  | Bactérie
Proteus mirabilis |  | Proteus mirabilis |  | Bactérie |  | Oui
Proteus penneri |  | Proteus penneri |  | Bactérie
Proteus vulgaris |  | Proteus vulgaris |  | Bactérie |  | Oui
Prototheca stagnora |  | Prototheca stagnora |  | Algue
Prototheca wickerhamii |  | Prototheca wickerhamii |  | Algue |  | OUI
Prototheca zopfii |  | Prototheca zopfii |  | Algue
Providencia alcalifaciens |  | Providencia alcalifaciens |  | Bactérie
Providencia rettgeri |  | Providencia rettgeri |  | Bactérie |  | Oui
Providencia rustigianii |  | Providencia rustigianii |  | Bactérie
Providencia stuartii |  | Providencia stuartii |  | Bactérie
Pseudallescheria boydii |  | Pseudallescheria boydii Scedosporium ellipsoideae | Complexe Scedosporium (Pseudallescheria) boydii | Champignon filamenteux | syn. Scedosporium boydii (appellation reconnue). Identification croisée possible avec: Scedosporium apiospermum (Rychert et al., 2018). 100% des souches S. ellipsoidea identifiées comme S. boydii (n=5). | Oui
Pseudescherichia vulneris |  | Pseudescherichia vulneris |  | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1
Pseudocitrobacter faecalis |  | Pseudocitrobacter faecalis |  | Bactérie
Pseudoglutamicibacter cumminsii |  | Pseudoglutamicibacter cumminsii | Pseudoglutamicibacter (Arthrobacter) cumminsii | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1
Pseudomonas aeruginosa |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Bactérie |  | Oui
Pseudomonas alcaligenes |  | Pseudomonas alcaligenes |  | Bactérie
Pseudomonas anguilliseptica |  | Pseudomonas anguilliseptica |  | Bactérie
Pseudomonas chlororaphis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Pseudomonas chlororaphis Pseudomonas chlororaphis ssp aureofaciens Pseudomonas chlororaphis ssp chlororaphis | Pseudomonas chlororaphis | Bactérie
Pseudomonas cuatrocienegasensis |  | Pseudomonas cuatrocienegasensis |  | Bactérie
Pseudomonas fluorescens |  | Pseudomonas fluorescens |  | Bactérie
Pseudomonas fragi |  | Pseudomonas fragi |  | Bactérie
Pseudomonas luteola |  | Pseudomonas luteola |  | Bactérie
Pseudomonas mendocina |  | Pseudomonas mendocina |  | Bactérie
Pseudomonas monteilii |  | Pseudomonas monteilii |  | Bactérie
Pseudomonas mosselii |  | Pseudomonas mosselii |  | Bactérie
Pseudomonas oleovorans |  | Pseudomonas oleovorans |  | Bactérie
Pseudomonas oryzihabitans |  | Pseudomonas oryzihabitans |  | Bactérie
Pseudomonas putida |  | Pseudomonas putida |  | Bactérie |  | Oui
Pseudomonas rhodesiae |  | Pseudomonas rhodesiae |  | Bactérie
Pseudomonas straminea |  | Pseudomonas straminea |  | Bactérie
Pseudomonas rhodesiae |  | Pseudomonas rhodesiae |  | Bactérie
Pseudomonas straminea |  | Pseudomonas straminea |  | Bactérie
Pseudomonas stutzeri | ! | Pseudomonas stutzeri |  | Bactérie | ATTENTION: aviser microbiologiste de garde au laboratoire, et effectuer des tests/observations complémentaires sous enceinte de sécurité biologique afin d'éliminer un Burkholderia mallei ou B. pseudomallei. | Oui
Pseudomonas syringae complex | Groupe d'espèces et sous-espèces | Pseudomonas syringae Pseudomonas syringae pv delphinii | Pseudomonas syringae (complexe) | Bactérie
Pseudomonas veronii |  | Pseudomonas veronii |  | Bactérie
Pseudomonas viridiflava |  | Pseudomonas viridiflava |  | Bactérie
Pseudopropionibacterium propionicum |  | Pseudopropionibacterium propionicum |  | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1
Pseudoxanthomonas kaohsiungensis |  | Pseudoxanthomonas kaohsiungensis |  | Bactérie
Pseudoxanthomonas mexicana |  | Pseudoxanthomonas mexicana |  | Bactérie
Psychrobacter faecalis |  | Psychrobacter faecalis |  | Bactérie
Psychrobacter phenylpyruvicus | ! | Psychrobacter phenylpyruvicus |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: Psychrobacter sanguinis (LSPQ).
Purpureocillium lilacinum |  | Purpureocillium lilacinum | Purpureocillium (Paecilomyces) lilacinum | Champignon filamenteux | Anciennement Paecilomyces lilacinus
R
Rahnella aquatilis |  | Rahnella aquatilis |  | Bactérie
Ralstonia insidiosa |  | Ralstonia insidiosa |  | Bactérie
Ralstonia mannitolilytica |  | Ralstonia mannitolilytica |  | Bactérie
Ralstonia pickettii |  | Ralstonia pickettii |  | Bactérie |  | Oui
Raoultella ornithinolytica |  | Raoultella ornithinolytica |  | Bactérie |  | Oui
Raoultella planticola |  | Raoultella planticola |  | Bactérie
Raoultella terrigena |  | Raoultella terrigena |  | Bactérie
Rasamsonia argillacea complex | ! | Rasamsonia argillacea | Rasamsonia (Geosmithia) argillacea | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: R. piperina (manuel v3.2) syn. Geosmithia argillacea
Rhizobium radiobacter |  | Rhizobium radiobacter |  | Bactérie
Rhizobium rhizogenes |  | Rhizobium rhizogenes |  | Bactérie
Rhizopus oryzae complex | Groupe d'espèces et sous-espèces | Rhizopus oryzae Rhizopus oryzae ssp oryzae | Rhizopus oryzae (complexe) | Champignon filamenteux | Nouveau nom MYLA V4.6.1 syn. Rhizopus arrhizus
Rhizopus microsporus complex |  | Rhizopus microsporus | Rhizopus microsporus (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Rhizopus oryzae (Rychert et al., 2018).
Rhizorhapis suberifaciens |  | Rhizorhapis suberifaciens |  | Bactérie
Rhodococcus coprophilus |  | Rhodococcus coprophilus |  | Actinomycètes aérobies
Rhodococcus hoagii |  | Rhodococcus hoagii | Rhodococcus hoagii (Rhodococcus equi) | Actinomycètes aérobies | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1
Rhodococcus erythropolis |  | Rhodococcus erythropolis |  | Actinomycètes aérobies
Rhodococcus fascians |  | Rhodococcus fascians |  | Actinomycètes aérobies
Rhodococcus globerulus |  | Rhodococcus globerulus |  | Actinomycètes aérobies
Rhodococcus opacus |  | Rhodococcus opacus |  | Actinomycètes aérobies
Rhodococcus rhodnii |  | Rhodococcus rhodnii |  | Actinomycètes aérobies
Rhodococcus rhodochrous |  | Rhodococcus rhodochrous |  | Actinomycètes aérobies
Rhodococcus ruber |  | Rhodococcus ruber |  | Actinomycètes aérobies
Rhodotorula glutinis |  | Rhodotorula glutinis |  | Levure | Levure basidiomycète. Rose en culture
Rhodotorula minuta |  | Rhodotorula minuta |  | Levure | Levure basidiomycète. Rose en culture | OUI
Rhodotorula mucilaginosa |  | Rhodotorula mucilaginosa |  | Levure | Levure basidiomycète. Rose en culture | OUI
Rhodotorula slooffiae |  | Rhodotorula slooffiae |  | Levure
Riemerella anatipestifer |  | Riemerella anatipestifer |  | Bactérie
Rodentibacter pneumotropicus |  | Rodentibacter pneumotropicus | Rodentibacter (Pasteurella) pneumotropicus | Bactérie | Nouveau nom MYLA V4.6.1
Robinsoniella peoriensis |  | Robinsoniella peoriensis |  | Bactérie
Roseomonas mucosa |  | Roseomonas mucosa |  | Bactérie
Rothia aeria |  | Rothia aeria |  | Bactérie
Rothia dentocariosa |  | Rothia dentocariosa |  | Bactérie
Rothia mucilaginosa |  | Rothia mucilaginosa |  | Bactérie |  | Oui
Ruminococcus gnavus |  | Ruminococcus gnavus |  | Bactérie
S
Saccharomyces cerevisiae |  | Saccharomyces cerevisiae |  | Levure |  | OUI
Saksenaea erythrospora |  | Saksenaea erythrospora |  | Champignon filamenteux
Salmonella enterica ssp arizonae | Faible discrimination | Salmonella enterica ssp arizonae | Salmonella enterica ssp arizonae/diazrizonae | Bactérie | Toujours confirmer l'identification d'une souche présumée de Salmonella enterica ssp enterica par des tests sérologiques (agglutinations)
Salmonella enterica ssp diarizonae | Faible discrimination | Salmonella enterica ssp diarizonae | Salmonella enterica ssp arizonae/diazrizonae | Bactérie | Toujours confirmer l'identification d'une souche présumée de Salmonella enterica ssp enterica par des tests sérologiques (agglutinations)
Salmonella enterica ssp enterica | Groupe d'espèces ! | Salmonella enterica ssp enterica Salmonella ser. Enteritidis Salmonella ser. Gallinarum Salmonella ser. Paratyphi B Salmonella ser. Paratyphi C Salmonella ser. Typhimurium Salmonella ser. Paratyphi A Salmonella ser. Typhi | Salmonella enterica ssp enterica (et rapporter le sérogroupe) Salmonella sérotype Paratyphi A probable (si l'agglutnation confirme le sérogroupe A) Salmonella sérotype Typhi probable (si l'agglutination confirme le sérogroupe D et la présence de l'antigène de capsule Vi) | Bactérie | Toujours confirmer l'identification d'une souche présumée de Salmonella enterica ssp enterica par des tests sérologiques (agglutinations) ☣ Attention: source d'infection acquise en laboratoire (surtout le sérotype Typhi), à manipuler avec précautions Aviser le microbiologiste de garde au laboratoire s'il s'agit d'un sérotype Typhi ou Paratyphi confirmé par agglutination, et pour toute souche extra-intestinale de Salmonella Enovyer toute souche au LSPQ (programme de surveillance) Maladie à déclaration obligatoire
Saprochaete capitata |  | Saprochaete capitata | Saprochaete (Geotrichum) capitata | Champignon filamenteux (levuriforme) | Anciennement Geotrichum capitatum | OUI
Saprochaete clavata |  | Saprochaete clavata | Saprochaete (Geotrichum) clavata | Champignon filamenteux (levuriforme) | Anciennement Geotrichum clavatum. syn. Magnusiomyces capitatum) | OUI
Sarocladium kiliense |  | Sarocladium kiliense | Sarocladium (Acremonium) kiliense | champignon filamenteux (levuriforme) | Anciennement Acremonium kiliense. Forme levure est identifiée selon méthode d'étalement direct sur lame avec acide formique | OUI
Scedosporium apiospermum |  | Scedosporium apiospermum |  | Champignon filamenteux | 100% des souches de S. angustum avec identification erronée S. apiospermum (n=2). | OUI
Scedosporium prolificans |  | Scedosporium prolificans | Lomentospora (Scedosporium) prolificans | Champignon filamenteux | syn. Lomentospora prolificans 100% des souches identifiées correctement au LSPQ (n=5) | OUI
Schwanniomyces etchellsii |  | Schwanniomyces etchellsii |  | Levure
Schwanniomyces polymorphus |  | Schwanniomyces polymorphus |  | Levure
Serratia ficaria |  | Serratia ficaria |  | Bactérie
Serratia fonticola |  | Serratia fonticola |  | Bactérie
Serratia grimesii |  | Serratia grimesii |  | Bactérie
Serratia liquefaciens |  | Serratia liquefaciens |  | Bactérie |  | Oui
Serratia marcescens |  | Serratia marcescens |  | Bactérie |  | Oui
Serratia odorifera |  | Serratia odorifera |  | Bactérie
Serratia plymuthica |  | Serratia plymuthica |  | Bactérie
Serratia proteamaculans |  | Serratia proteamaculans |  | Bactérie
Serratia quinivorans |  | Serratia quinivorans |  | Bactérie
Serratia rubidaea |  | Serratia rubidaea |  | Bactérie
Shewanella algae |  | Shewanella algae |  | Bactérie
Shewanella putrefaciens | ! | Shewanella putrefaciens |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: S. baltica ou S. xiamenensis (manuel v3.2)
Siccibacter turicensis |  | Siccibacter turicensis |  | Bactérie
Slackia exigua |  | Slackia exigua |  | Bactérie |  | Oui
Solibacillus silvestris |  | Solibacillus silvestris |  | Bactérie
Sphingobacterium multivorum |  | Sphingobacterium multivorum |  | Bactérie |  | Oui
Sphingobacterium spiritivorum |  | Sphingobacterium spiritivorum |  | Bactérie
Sphingobacterium thalpophilum |  | Sphingobacterium thalpophilum |  | Bactérie
Sphingobium chlorophenolicum |  | Sphingobium chlorophenolicum |  | Bactérie
Sphingobium xenophagum |  | Sphingobium xenophagum |  | Bactérie
Sphingobium yanoikuyae |  | Sphingobium yanoikuyae |  | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1
Sphingomonas adhaesiva |  | Sphingomonas adhaesiva |  | Bactérie
Sphingomonas echinoides |  | Sphingomonas echinoides |  | Bactérie
Sphingomonas leidyi |  | Sphingomonas leidyi |  | Bactérie
Sphingomonas melonis |  | Sphingomonas melonis |  | Bactérie
Sphingomonas parapaucimobilis |  | Sphingomonas parapaucimobilis |  | Bactérie
Sphingomonas paucimobilis |  | Sphingomonas paucimobilis |  | Bactérie
Sphingomonas trueperi |  | Sphingomonas trueperi |  | Bactérie
Sporobolomyces salmonicolor |  | Sporobolomyces salmonicolor |  | Levure |  | OUI
Sporosarcina globispora |  | Sporosarcina globispora |  | Bactérie
Sporothrix schenckii complex | ! | Sporothrix schenckii | Sporothrix schenckii (complexe) | Champignon filamenteux | Identification croisée possible avec: Sporothrix brasiliensis, Sporothrix globosa ou Sporothrix luriei (manuel v3.2). Toutes ces espèces font partie du complexe S. schenckii. Faire suivre souche au LSPQ pour confirmatio et mise en collection.
Staphylococcus arlettae |  | Staphylococcus arlettae |  | Bactérie
Staphylococcus aureus | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus ssp aureus | Staphylococcus aureus | Bactérie |  | Oui | #118
Staphylococcus auricularis |  | Staphylococcus auricularis |  | Bactérie
Staphylococcus capitis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus capitis Staphylococcus capitis ssp capitis Staphylococcus capitis ssp urealyticus | Staphylococcus capitis | Bactérie |  | Oui
Staphylococcus caprae |  | Staphylococcus caprae |  | Bactérie
Staphylococcus carnosus | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus carnosus ssp carnosus Staphylococcus carnosus ssp utilis | Staphylococcus carnosus | Bactérie
Staphylococcus chromogenes |  | Staphylococcus chromogenes |  | Bactérie
Staphylococcus cohnii ssp cohnii |  | Staphylococcus cohnii ssp cohnii |  | Bactérie
Staphylococcus cohnii ssp urealyticus |  | Staphylococcus cohnii ssp urealyticus |  | Bactérie
Staphylococcus delphini |  | Staphylococcus delphini |  | Bactérie
Staphylococcus epidermidis |  | Staphylococcus epidermidis |  | Bactérie |  | Oui | #121
Staphylococcus equorum |  | Staphylococcus equorum |  | Bactérie
Staphylococcus felis |  | Staphylococcus felis |  | Bactérie
Staphylococcus gallinarum |  | Staphylococcus gallinarum |  | Bactérie
Staphylococcus haemolyticus |  | Staphylococcus haemolyticus |  | Bactérie
Staphylococcus hominis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus hominis ssp hominis Staphylococcus hominis ssp novobiosepticus | Staphylococcus hominis | Bactérie |  | Oui
Staphylococcus hyicus |  | Staphylococcus hyicus |  | Bactérie
Staphylococcus intermedius | Faible discrimination | Staphylococcus intermedius | Staphylococcus pseudintermedius | Bactérie | ATTENTION: un message doit accompagné le résultat pour mentionner que la méthode d'identification ne permet pas de distinguer le Staphylococcus pseudintermedius du Staphylococcus intermedius.Si un antibiogramme est indiqué, veuillez tester la souche avec l'oxacilline par méthode CMI (Etest) au lieu de la céfoxitine, car il s'agit de la seule méthode commune adéquate pour les 2 espèces.
Staphylococcus pseudintermedius | Faible discrimination | Staphylococcus pseudintermedius |  | Bactérie |  | Oui
Staphylococcus kloosii |  | Staphylococcus kloosii |  | Bactérie
Staphylococcus lentus |  | Staphylococcus lentus |  | Bactérie
Staphylococcus lugdunensis |  | Staphylococcus lugdunensis |  | Bactérie |  | Oui
Staphylococcus lutrae |  | Staphylococcus lutrae |  | Bactérie
Staphylococcus muscae |  | Staphylococcus muscae |  | Bactérie
Staphylococcus pasteuri |  | Staphylococcus pasteuri |  | Bactérie
Staphylococcus pettenkoferi |  | Staphylococcus pettenkoferi |  | Bactérie
Staphylococcus piscifermentans |  | Staphylococcus piscifermentans |  | Bactérie
Staphylococcus saccharolyticus |  | Staphylococcus saccharolyticus |  | Bactérie |  | Oui
Staphylococcus saprophyticus | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus saprophyticus Staphylococcus saprophyticus ssp bovis Staphylococcus saprophyticus ssp saprophyticus | Staphylococcus saprophyticus | Bactérie |  | Oui
Staphylococcus schleiferi | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus schleiferi Staphylococcus schleiferi ssp coagulans Staphylococcus schleiferi ssp schleiferi | Staphylococcus schleiferi | Bactérie
Staphylococcus sciuri | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus sciuri Staphylococcus sciuri ssp carnaticus Staphylococcus sciuri ssp rodentium | Staphylococcus sciuri | Bactérie
|  | Staphylococcus sciuri ssp sciuri |  | Bactérie
Staphylococcus simulans |  | Staphylococcus simulans |  | Bactérie
Staphylococcus succinus | Groupe d'espèces et sous-espèces | Staphylococcus succinus Staphylococcus succinus ssp casei Staphylococcus succinus ssp succinus | Staphylococcus succinus | Bactérie
Staphylococcus vitulinus |  | Staphylococcus vitulinus |  | Bactérie
Staphylococcus warneri |  | Staphylococcus warneri |  | Bactérie |  | Oui
Staphylococcus xylosus |  | Staphylococcus xylosus |  | Bactérie
Stenotrophomonas maltophilia |  | Stenotrophomonas maltophilia |  | Bactérie |  | Oui
Stenotrophomonas rhizophila |  | Stenotrophomonas rhizophila |  | Bactérie |  |  | requête A685105
Streptococcus acidominimus |  | Streptococcus acidominimus |  | Bactérie
Streptococcus agalactiae |  | Streptococcus agalactiae |  | Bactérie |  | Oui
Streptococcus alactolyticus |  | Streptococcus alactolyticus | Streptococcus alactolyticus (groupe S. bovis) | Bactérie
Streptococcus anginosus |  | Streptococcus anginosus |  | Bactérie | Le VMS ne distingue pas toujours bien les 3 espèces du groupe S. anginosus (LSPQ).
Streptococcus canis |  | Streptococcus canis |  | Bactérie
Streptococcus constellatus | Groupe d'espèces et sous-espèces | Streptococcus constellatus Streptococcus constellatus ssp constellatus Streptococcus constellatus ssp pharyngis | Streptococcus constellatus (groupe S. anginosus) | Bactérie | Le VMS ne distingue pas toujours bien les 3 espèces du groupe S. anginosus (LSPQ). | Oui
Streptococcus cristatus |  | Streptococcus cristatus |  | Bactérie
Streptococcus devriesei |  | Streptococcus devriesei |  | Bactérie
Streptococcus downei |  | Streptococcus downei |  | Bactérie
Streptococcus dysgalactiae ssp dysgalactiae | Faible discrimination | Streptococcus dysgalactiae ssp dysgalactiae | Voir commentaire | Bactérie | Confirmer par agglutination et observation de l'hémolyse toute souche isolée d'un liquide ou tissu normalement stérile: si groupe C et bêta-hémolytique sortir S. dysgalatiae ssp equisimilis (groupe C), si groupe C et alpha-hémolytique sortir S. dysgalactiae ssp dysgalactiae (groupe C), si groupe G sortir S. dysglactiae ssp equisimilis (groupe G), sinon aviser microbiologiste de garde au laboratoire. Si l'agglutination n'est pas requise, sortir S. dysgalactiae (groupe C/G). | Oui
Streptococcus dysgalactiae ssp equisimilis | Faible discrimination | Streptococcus dysgalactiae ssp equisimilis | Voir commentaire | Bactérie | Confirmer par agglutination et observation de l'hémolyse toute souche isolée d'un liquide ou tissu normalement stérile: si groupe C et bêta-hémolytique sortir S. dysgalatiae ssp equisimilis (groupe C), si groupe C et alpha-hémolytique sortir S. dysgalactiae ssp dysgalactiae (groupe C), si groupe G sortir S. dysglactiae ssp equisimilis (groupe G), sinon aviser microbiologiste de garde au laboratoire. Si l'agglutination n'est pas requise, sortir S. dysgalactiae (groupe C/G). | Oui
Streptococcus equi ssp equi |  | Streptococcus equi ssp equi | Sortir rapport préliminaire mais confirmer identification avec VITEK 2 et test d'agglutination (devrait donner groupe C) | Bactérie | Aviser d'emblée le microbiologiste de garde au laboratoire car cette bactérie cause souvent des infections invasives sévères.
Streptococcus equi ssp zooepidemicus | Faible discrimination | Streptococcus equi ssp zooepidemicus | Voir commentaire | Bactérie | Sortir rapport préliminaire (Streptococcus equi ssp zooepidemicus/ruminatorum) mais confirmer identification avec VITEK 2 et test d'agglutination (devrait donner groupe C). Aviser d'emblée le microbiologiste de garde au laboratoire car cette bactérie cause souvent des infections invasives sévères.
Streptococcus equi ssp ruminatorum |  | Streptococcus equi ssp ruminatorum | Voir commentaire | Bactérie | Sortir rapport préliminaire (Streptococcus equi ssp zooepidemicus/ruminatorum) mais confirmer identification avec VITEK 2 et test d'agglutination (devrait donner groupe C). Aviser d'emblée le microbiologiste de garde au laboratoire car cette bactérie cause souvent des infections invasives sévères.
Streptococcus equinus |  | Streptococcus equinus | Streptococcus equinus (groupe S. bovis) | Bactérie
Streptococcus gallolyticus ssp gallolyticus |  | Streptococcus gallolyticus ssp gallolyticus | Strep. gallolyticus ssp. gallolyticus (groupe S. bovis) | Bactérie |  | Oui
Streptococcus gallolyticus ssp pasteurianus |  | Streptococcus gallolyticus ssp pasteurianus | Strep. gallolyticus ssp. pasteurianus (groupe S. bovis) | Bactérie |  | Oui
Streptococcus gordonii |  | Streptococcus gordonii |  | Bactérie
Streptococcus hyointestinalis |  | Streptococcus hyointestinalis |  | Bactérie
Streptococcus infantarius ssp coli |  | Streptococcus infantarius ssp coli | Streptococcus infantarius ssp. coli (groupe S. bovis) | Bactérie |  | Oui
(Str.lutetiensis) |  | (Str.lutetiensis) | Streptococcus infantarius ssp. coli (groupe S. bovis) | Bactérie
Streptococcus infantarius ssp infantarius |  | Streptococcus infantarius ssp infantarius | Strep. infantarius ssp. infantarius (groupe S. bovis) | Bactérie |  | Oui
Streptococcus iniae |  | Streptococcus iniae |  | Bactérie |  | Oui
Streptococcus intermedius |  | Streptococcus intermedius | Streptococcus intermedius (groupe S. anginosus) | Bactérie | Le VMS ne distingue pas toujours bien les 3 espèces du groupe S. anginosus (LSPQ).
Streptococcus mitis/Streptococcus oralis | Taxon mixte | Streptococcus mitis Streptococcus oralis | Streptococcus mitis/oralis | Bactérie | Confirmer par test de sensibilité à l'optochine et solubilité à la bile toute souche isolée d'une hémoculture ou de tout autre liquide normalement stérile. Les Streptococcus mitis/oralis devraient être résistants à l'optochine (< 14 mm) et insolubles dans la bile. | Oui
Streptococcus mutans |  | Streptococcus mutans |  | Bactérie
Streptococcus ovis |  | Streptococcus ovis |  | Bactérie
Streptococcus parasanguinis | ! | Streptococcus parasanguinis |  | Bactérie | Identification croisée possible avec: S. australis (LSPQ et manuel v3.2).
Streptococcus parauberis |  | Streptococcus parauberis |  | Bactérie
Streptococcus pluranimalium |  | Streptococcus pluranimalium |  | Bactérie
Streptococcus pneumoniae | ! | Streptococcus pneumoniae | Voir commentaires | Bactérie | Pour toute souche isolée d'une hémoculture ou de tout autre liquide normalement stérile, confirmer par test de solubilité dans la bile s'il y a assez de colonies pour faire à la fois l'antibiogramme et le test de solubilité dans la bile, sinon prioriser l'antibiogramme s'il n'y a assez de colonies que pour l'antibiogramme, et repiquer la souche sur une gélose sang avec un disque d'optochine. Tester aussi l'optochine si l'isolat n'est pas soluble dans la bile. Si l'isolat est intermédiaire à l'optochine (zone d'inhibition présente mais < 14 mm) on confirme alors avec le test de solubilité à la bile. Le Streptococcus pneumoniae devrait être sensible à l'optochine (≥14 mm) et soluble dans la bile, mais certaines souches peuvent être intermédiaires à l'optochine et certaines souches peuvent être insolubles dans la bile. Maladie à déclaration obligatoire lorsque cette espèce est isolée d'un liquide ou tissus normalement stérile (infection invasive). Le cas échéant envoyer la souche au LSPQ pour le programme de surveillance. | Oui
Streptococcus porcinus |  | Streptococcus porcinus |  | Bactérie |  | Oui | #138
Streptococcus pseudopneumoniae |  | Streptococcus pseudopneumoniae |  | Bactérie
Streptococcus pseudoporcinus |  | Streptococcus pseudoporcinus |  | Bactérie |  | Oui
Streptococcus pyogenes | ! | Streptococcus pyogenes | Voir commentaire | Bactérie | Confirmer par agglutination toute souche isolée d'un liquide ou tissu normalement stérile: si groupe A sortir S. pyogenes (groupe A), sinon aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Certains laboratoires ont eu des souches de S. dysgalactiae (groupe C/G) identifiées à tort comme des S. pyogenes (groupe A).Il pourrait s'agir d'un signe que la maintenance du VITEK MS est requise donc aviser le microbiologiste de garde au laboratoire. Maladie à déclaration obligatoire lorsque cette espèce est isolée d'un liquide ou tissus normalement stérile (infection invasive). Le cas échéant envoyer la souche pour le programme de surveillance. | Oui
Streptococcus salivarius ssp salivarius | Faible discrimination | Streptococcus salivarius ssp salivarius | Streptococcus salivarius/vestibularis | Bactérie
Streptococcus salivarius ssp thermophilus | Faible discrimination | Streptococcus salivarius ssp thermophilus | Streptococcus salivarius/vestibularis | Bactérie
Streptococcus vestibularis | Faible discrimination | Streptococcus vestibularis | Streptococcus salivarius/vestibularis | Bactérie
Streptococcus sanguinis |  | Streptococcus sanguinis |  | Bactérie
Streptococcus sinensis |  | Streptococcus sinensis |  | Bactérie
Streptococcus sobrinus |  | Streptococcus sobrinus |  | Bactérie
Streptococcus suis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Streptococcus suis Streptococcus suis I Streptococcus suis II | Streptococcus suis | Bactérie
Streptococcus thoraltensis |  | Streptococcus thoraltensis |  | Bactérie
Streptococcus uberis |  | Streptococcus uberis |  | Bactérie
Streptomyces fradiae |  | Streptomyces fradiae |  | Bactérie
Streptomyces griseus |  | Streptomyces griseus |  | Bactérie
Suttonella indologenes |  | Suttonella indologenes |  | Bactérie |  | Oui
T
Tannerella forsythia |  | Tannerella forsythia |  | Bactérie
Tatlockia (Legionella) micdadei |  | Tatlockia (Legionella) micdadei |  | Bactérie
Tatumella ptyseos |  | Tatumella ptyseos |  | Bactérie
Taylorella asinigenitalis |  | Taylorella asinigenitalis |  | Bactérie
Taylorella equigenitalis |  | Taylorella equigenitalis |  | Bactérie
Terrisporobacter glycolicus |  | Terrisporobacter glycolicus | Terrisporobacter (Clostridium) glycolicus | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1
Tetragenococcus halophilus |  | Tetragenococcus halophilus |  | Bactérie
Thermoanaerobacterium aotearoense |  | Thermoanaerobacterium aotearoense |  | Bactérie
Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum |  | Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum |  | Bactérie
Trametes lactinea |  | Trametes lactinea |  | champignon filamenteux
Trichoderma ghanense |  | Trichoderma ghanense |  | champignon filamenteux
Trichoderma longibrachiatum |  | Trichoderma longibrachiatum |  | champignon filamenteux
Trichophyton equinum |  | Trichophyton equinum |  | champignon dermatophyte |  | OUI
Trichophyton erinacei | ! | Trichophyton erinacei |  | champignon dermatophyte | Identification croisée possible avec: T. verrucosum (manuel v3.2). Confirmation en microscopie si on souhaite rapporté à l'espèce. | OUI
Trichophyton interdigitale | ! | Trichophyton interdigitale | Trichophyton mentagrophytes(complexe) | champignon dermatophyte | Identification croisée possible avec: Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans ou Trichophyton verrucosum (manuel v3.2). | OUI
Trichophyton mentagrophytes |  | Trichophyton mentagrophytes | Trichophyton mentagrophytes (complexe) | champignon dermatophyte
Trichophyton rubrum | ! | Trichophyton rubrum | voir commentaire | champignon dermatophyte | Identification croisée possible avec T. violaceum (manuel v3.2). Souche de Trichophyton soudanense donne résultat de T. rubrum. Rapporter T. rubrum si identification microscopique confirmée. Si identification microscopique incertaine ou non effectuée, rapporter T. rubrum/violaceum (complexe). | OUI
Trichophyton schoenleinii |  | Trichophyton schoenleinii |  | champignon dermatophyte |  | OUI
Trichophyton terrestre |  | Trichophyton terrestre |  | champignon dermatophyte |  | OUI
Trichophyton tonsurans |  | Trichophyton tonsurans |  | champignon dermatophyte | Identification croisée possible avec: Trichophyton interdigitale (Rychert et al., 2018). | OUI
Trichophyton verrucosum |  | Trichophyton verrucosum |  | champignon dermatophyte | Identification croisée possible avec: Trichophyton interdigitale ou Trichophyton erinacei(Rychert et al., 2018). Confirmation en microscopie si on souhaite rapporté à l'espèce. | OUI
Trichophyton violaceum |  | Trichophyton violaceum | voir commentaire | champignon dermatophyte | Identification croisée possible avec T. rubrum(manuel v3.2). Rapporter T. violaceum si identification microscopique confirmée. Si identification microscopique incertaine ou non effectuée, rapporter T. rubrum/violaceum (complexe). | OUI
Trichosporon asahii |  | Trichosporon asahii |  | Levure | Arthroporé | OUI
Trichosporon asteroides |  | Trichosporon asteroides |  | Levure
Trichosporon cutaneum |  | Trichosporon cutaneum |  | Levure
Trichosporon dermatis/mucoides | Taxon mixte | Trichosporon dermatis Trichosporon mucoides | Trichosporon dermatis/mucoides | Levure |  | OUI
Trichosporon domesticum |  | Trichosporon domesticum |  | Levure
Trichosporon inkin |  | Trichosporon inkin |  | Levure |  | OUI
Trichosporon loubieri |  | Trichosporon loubieri |  | Levure
Trichosporon ovoides |  | Trichosporon ovoides |  | Levure
Trueperella bernardiae |  | Trueperella bernardiae |  | Bactérie |  | Oui
Trueperella pyogenes |  | Trueperella pyogenes |  | Bactérie |  | Oui
Tsukamurella spp | Groupe d'espèces | Tsukamurella paurometabola Tsukamurella spp | Tsukamurella sp | Bactérie
Turicella otitidis |  | Turicella otitidis | Corynebacterium otitidis (Turicella otitidis) | Bactérie |  | Oui
V
Vagococcus fluvialis |  | Vagococcus fluvialis |  | Bactérie |  | Oui
Veillonella atypica |  | Veillonella atypica |  | Bactérie |  | Oui
Veillonella dispar |  | Veillonella dispar |  | Bactérie |  | Oui
Veillonella parvula |  | Veillonella parvula |  | Bactérie |  | Oui
Vibrio alginolyticus |  | Vibrio alginolyticus |  | Bactérie
Vibrio anguillarum |  | Vibrio anguillarum |  | Bactérie | Nouveau nom VMS KB v3.2 et MYLA V4.6.1 (anciennement Listonella)
Vibrio campbellii |  | Vibrio campbellii |  | Bactérie
Vibrio cholerae | ☣ Pathogène critique | Vibrio cholerae |  | Bactérie | Maladie à surveillance extrême: aviser le microbiologiste de garde au laboratoire ☣ Attention: cause potentielle d'infection acquise en laboratoire, manipuler avec précautions Envoyer toute souche au LSPQ | Oui
Vibrio fluvialis |  | Vibrio fluvialis |  | Bactérie
Vibrio furnissii |  | Vibrio furnissii |  | Bactérie
Vibrio harveyi |  | Vibrio harveyi |  | Bactérie
Vibrio metschnikovii |  | Vibrio metschnikovii |  | Bactérie
Vibrio mimicus |  | Vibrio mimicus |  | Bactérie
Vibrio parahaemolyticus |  | Vibrio parahaemolyticus |  | Bactérie |  | Oui
Vibrio vulnificus |  | Vibrio vulnificus |  | Bactérie
Virgibacillus pantothenticus |  | Virgibacillus pantothenticus |  | Bactérie
Virgibacillus proomii |  | Virgibacillus proomii |  | Bactérie
W
Weeksella virosa |  | Weeksella virosa |  | Bactérie
Weissella confusa |  | Weissella confusa |  | Bactérie |  | Oui
Weissella paramesenteroides |  | Weissella paramesenteroides |  | Bactérie |  | Oui
Weissella viridescens |  | Weissella viridescens |  | Bactérie |  | Oui
X
Xanthomonas axonopodis/campestris/vasicola | Taxon mixte | Xanthomonas axonopodis Xanthomonas campestris Xanthomonas vasicola pv vasculorum | Xanthomonas axonopodis/campestris/vasicola | Bactérie
Xanthomonas translucens | Groupe d'espèces et sous-espèces | Xanthomonas translucens pv graminis Xanthomonas translucens pv translucens | Xanthomonas translucens | Bactérie
Xenorhabdus nematophila |  | Xenorhabdus nematophila |  | Bactérie
Y
Yersinia aldovae |  | Yersinia aldovae |  | Bactérie
Yersinia bercovieri |  | Yersinia bercovieri |  | Bactérie
Yersinia enterocolitica | ! | Yersinia enterocolitica |  | Bactérie | Maladie à déclaration obligatoire lorsque retrouvée dans les selles. | Oui
Yersinia frederiksenii |  | Yersinia frederiksenii |  | Bactérie |  | Oui
Yersinia intermedia |  | Yersinia intermedia |  | Bactérie
Yersinia kristensenii |  | Yersinia kristensenii |  | Bactérie
Yersinia massiliensis |  | Yersinia massiliensis |  | Bactérie
Yersinia mollaretii |  | Yersinia mollaretii |  | Bactérie
Yersinia pseudotuberculosis | ! | Yersinia pseudotuberculosis |  | Bactérie | ATTENTION: aviser microbiologiste de garde au laboratoire, expédier au LSPQ pour confirmation, et effectuer des tests/observations complémentaires sous enceinte de sécurité biologique afin d'éliminer un Yersinia pestis: Y. enterocolitica et Y. pseudotuberculosis sont uréase positive (surtout à 25°C) et mobilité positive (à 25°C), alors que Y. pestis est négative pour ces 2 tests. Il pourrait aussi s'agir d'un Yersinia similis: souche à tester avec carte VITEK GN si uréase + et mobilité +, et s'assurer que ODC est négative sur carte VITEK GN pour confirmer Y. pseudotuberculosis. | Oui
Yersinia rohdei |  | Yersinia rohdei |  | Bactérie
Yersinia ruckeri |  | Yersinia ruckeri |  | Bactérie
Yersinia similis | ! | Yersinia similis | Voir commentaire | Bactérie | Identification à confirmer par une méthode alternative car il pourrait s'agir d'un Yersinia pseudotuberculosis (manuel v3.2): la carte VITEK GN identifie le Y. pseudotuberculosis (qui devrait être ODC négatif contrairement aux autres espèces) mais pas le Y. similis.
Yokenella regensburgei |  | Yokenella regensburgei |  | Bactérie
Z
Zygosaccharomyces bailii |  | Zygosaccharomyces bailii |  | Levure
Zygosaccharomyces bisporus |  | Zygosaccharomyces bisporus |  | Levure
Zygosaccharomyces rouxii |  | Zygosaccharomyces rouxii |  | Levure
Zymomonas mobilis | Groupe d'espèces et sous-espèces | Zymomonas mobilis ssp mobilis Zymomonas mobilis ssp pomaceae |  | Bactérie
Oui
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

## Historique des versions
Version |  | 05-04-2017 version originale
Version | Date | Modifications
1.1 | 19-05-2017 | Précision E. coli méthodes de confirmation
Précision S. equi: devrait donner groupe C
1.2 | 23-08-2017 | Précision concernant Moraxella osloensis/Enhydrobacter aerosaccus
1.3 | 06-09-2017 | Modification du commentaire associé à Candida haemulonii: il faut toujours aviser le microbiologiste de garde au laboratoire pour cette espèce, peu importe la source de l'isolat, car il pourrait s'agir d'un Candida auris, et tests complémentaires à faire
1.4 | 02-02-2018 | Modification du commentaire associé à E. coli: seules les souches d'hémocultures (et des selles) qui ne fermentent pas le lactose doivent être confirmées avec une autre méthode pour éliminer Shigella (VITEK2, mobilité ou agglutination).
1.5 | 10-12-2018 | Les espèces du complexe Citrobacter freundii sont maintenant rapportés avec la précision "complexe C. freundii" entre parenthèses (CLSI M58)
Rapporter les isolats du complexe Acinetobacter baumanii avec la mention de "complexe A. baumanii"
Selon les données du LSPQ le VMS IVD distingue difficilement les espèces du groupe Streptococcus anginosus: ajout de "groupe S. anginosus" entre parenthèses pour les espèces S. constellatus et S. intermedius
Modifications conformes à la nouvelle base de connaissance VITEK MS V3.2, incluant l'ajout de nouvelles espèces, le retrait de certaines espèces, le changement de certains noms de genres ou d'espèces, la mise à jour des possibilités d'identifications croisées et le retrait de la nécessité de confirmer par une aure méthode Mycoplasma hominis
Modifications de certains taxons conformément aux changements dans MYLA V4.6.1 (certains taxons n'ont pas encore été corrigés dans la V3.2 du VMS): Enterobacter aerogenes devient Klebsiella aerogenes, Clostridium difficile devient Clostridioides difficile
Autres changements de noms: Legionella bozemanae devient Fluoribacter (Legionella) bozemanae, certains Mycobacterium sont devenus des Mycolicibacter
Obesumbacterium proteus ne peut être distingué de Hafnia alvei, mais l'utilisation d'Hafnia alvei est suggérée car O. proteus n'a jamais été isolé d'échantillons humains et ne semble pas associée à aucun cas d'infection animale non plus dans la littérature.
Delftia acidovorans: ajout d'un commentaire précisant qu'il pourrait s'agir de Delftia tsuruhatensis, basé sur les données de vérification du CHUL (3 isolats identifiés comme D. tsuruhatensis par séquençage au LSPQ ont donné D. acidovorans, et D. tsuruhatensis ne fait pas partie de la base de connaissance V3.2)
Yersinia pseudotuberculosis: envoi d'emblée de toute souche au LSPQ pour éliminer Yersinia pestis
Pseudomonas stutzeri: Burkholderia pseudomallei à éliminer
Ajout du commentaire de MADO lorsque retrouvé dans un liquide ou tissu normalement stérile (infection invasive) pour Streptococcus pyogenes et Neisseria meningitidis.
Retrait des alertes concernant les identifications croisées avec Candida auris
Ajout d'un index alphabétique dynamique
Ajout de commentaires pour indiquer la possibilité d'une erreur d'identification pour chaque espèce retrouvée dans le tableau de l'onget "Erreurs ID LSPQ".
1.6 | 13-02-2019 | Citrobacter sedlakii: retrait de l'association au complexe C. freundii car dans l'édition 29 du M100 (CLSI), cette espèce est maintenant considérée dans le groupe C. amalonaticus et ce groupe possède des résistances intrinsèques différentes du complexe C. freundii
Séparation de Proteus penneri et Proteus vulgaris qui sont maintenant bien distingués dans la base de connaissance V3.2
1.7 | 20-02-2019 | Salmonella enterica ssp arizonae et ssp diarizonae sont identifiées par le VMS mais ne peuvent être distinguées: rapporter Salmonella enterica ssp arizonae/diarizonae (en attendant la confirmation du LSPQ)
Le VMS ne peut distinguer les sérotypes de Salmonella enterica ssp enterica: rapporter Salmonella enterica ssp enterica avec le sérogroupe en attendant confirmation du LSPQ (on peut rapporter sérotype Paratyphi A probable si le sérogroupe est A, et on peut rapporter sérotype Typhi probable si sérogroupe D et antigène capsulaire Vi présent). La version VMS V3.0 distinguait les sérotypes Paratyphi A et Gallinarum mais il n'y a plus de distinction dans la V3.2.
Précision concernant Acidiproprionibacterium acidipropionici et Rhizopus oryzae: ces noms ne figurent pas dans la base de connaissance VMS V3.2 mais ont été modifiés dans Myla V4.6.1
Ajout de Pseudomonas cuatrocienegasensis (nouvelle espèce de la base de connaissance V3.2 qui avait été oubliée)
Le commentaire s'appliquant au Prevotella oris avait été attribué au Prevotella oralis par erreur dans la version 1.5 du document. Le chnagement a été effectué.
Ajout d'un commentaire concernant le Corynebacterium propinquum qui n'est pas toujours distinguable du Corynebacterium pseudodiphtheriticum.
1.8 | 21-10-2019 | Indication en surligné vert les espèces identifiées par Maldi au LSPQ
Ajout colonne «Type de microorganisme»
Ajout colonne «sp. Validées LSPQ» pour champignons, levures et bactéries
Ajout commentaires pertinents pour identification et nom à rapporté pour champignons et levures
Ajout onglet "Références taxonomie M58", incuant les références en taxonomie suggérées par le CLSI M58 1ère édition.
Précision concernant Enterobacter cancerogenus qui est considéré dans le complexe E. cloacae
Ajout du commentaire général suivant: Il est suggéré d'utiliser le degré de confiance le plus élevé possible pour accepter une identification (ex.: ≥99.9% avec le Vitek MS).
N. gonorrhoeae: retrait de la suggestion de confirmation à l'aide d'une deuxième méthode. Le risque de mauvaise identification est jugé faible lorsque l'identification est effectuée à l'aide d'une base de données IVD en utilisant un indice de confiance maximal. Chaque laboratoire doit décider si une méthode de confirmation est nécessaire pour certaines situations cliniques.
1.9 | 12-12-2019 | Correction des erreurs dans les caractéristiques phénotypiques listées pour l'Haemophilus haemolyticus.
1.10 | 04-03-2020 | Modification des noms à rapporter pour certains Microsporum qui sont devenus des Nannizzia
Ajout de précisions sur la façon de rapporter Trichophyton rubrum et T. violaceum (au Complexe T. rubrum)
Retrait de la mention de formulaires à remplir pour les Streptococcus pneumoniae et Streptococcus pyogens lorsqu'ils sont envoyés au LSPQ.
1.11 | 11-09-2020 | Pseudomonas stutzeri: Burkholderia pseudomallei à éliminer mais retrait de la notion de B. mallei à éliminer car aucune donnée ne supporte cette consigne (voir commentaire).
1.12 | 14-09-2020 | Nouvelle précision concernant Moraxella osloensis/Enhydrobacter aerosaccus: on rapporte maintenant M.osloensis (voir commentaire pour explications)
1.13 | 12-11-2020 | Corynebacterium ulcerans et C. pseudotuberculosis: ajout du commentaire de MADO et d'envoi au LSPQ pour recherche de toxine diphtérique.
1.14 | 18-02-2022 | Staphylococcus pseudintermedius/intermedius: le VMS ne peut distinguer les 2 espèces, mais il faut maintenant rapporter l'espèce Staphylococcus pseudintermedius, ce qui permettra de créer une règle dans le logiciel VITEK2 afin de rappeler l'importance de tester l'isolat avec oxacilline par méthode CMI (Etest) au lieu de céfoxitine. Un message automatique dans le SIL accompagnera l'isolat S. pseudintermedius pour rappeler qu'il n'est pas possible de le distinguer du S. intermedius. La méthode CMI avec oxacilline est adéquate pour les 2 espèces.
1.15 | 09-05-2022 | Nouveaux noms: Gleimia europaea (Actinomyces europaeus), Hanseniaspora uvarum (Kloeckera apiculata), Hanseniaspora guilliermondii (Kloeckera apis), Hanseniaspora valbyensis (Kloeckera japonica), Coniochaeta fasciculata (Lecythophora fasciculata), Coniochaeta hoffmannii (Lecythophora hoffmannii), Corynebacterium otitidis (Turicella otitidis),
Modification du libellé "Bacillus sp. autre que B. anthracis ou B. cereus" par "Bacillus ou autre genre connexe autre que B. anthracis ou B. cereus"
Retrait de la colonne Identification VITEK VMS.
Ajout des nouvelles espèces validées au LSPQ et synonymes pour nomes d'espèces pour Mycologie (refonte majeure). Commentaires sur perfomance ajoutés.
Refonte complète pour les espèces filamenteuses
Création de l'onglet Espèces RUO BD-LSPQ
Mise à jour des espèce identifiées par MALDI au LSPQ
Note on D44: Jeannot: Effectivement, on avait aussi fait des tests au LSPQ et rapporté à notre réunion du 18 juin 2018 (diapo 52) que B. pseudomallei pouvait donné P. stutzeri. Mais pour B. mallei, je n’ai effectivement aucune référence. Le rapport RMTC au Canada qu’on avait fait circuler au groupe (Volume 44-5, le 3 mai, 2018 Erreur d’identification au spectromètre de masse MALDI-TOF au Canada) ne parle pas non plus de B. mallei. Anyway, on n’est jamais trop prudent dans les commentaires. Mais on peut retirer B. mallei du commentaire car ne repose sur aucun argument documenté. Mais pour B. multivorans c’est à partir de nos résultats au LSPQ (diapo 52). Communication de Marc-Christian Domingo, 6 mars 2020

## ERREUR ID V3.2
Espèces identifiées par séquençage au LSPQ | Identification erronée Vitek MS V3.2
Cocci à Gram positif
Streptococcus infantis (n = 3) (absent de Myla) | Streptococcus mitis/oralis (99,9)
Streptococcus infantis (n=1) (absent de Myla) | Dolosigranulum pigrum (99,9)
Streptococcus anginosus (n=2) | Streptococcus constellatus (99,9)
Streptococcus anginosus (n=1) | Streptococcus intermedius (99,9)
Streptococcus constellatus (n=1) | Streptococcus intermedius (99,9)
Streptococcus australis (n=2) (absent de Myla) | Streptococcus parasanguinis (99,9)
Kocuria marina (n=2) (absent de Myla) | Kocuria rhizophila (99,9)
Aerococcus urinaeequi (n=1) (absent de Myla) | Aerococcus viridans (99,9)
Bacilles à Gram négatif
Psychrobacter sanguinis (n=3) (absent de Myla) | Psychrobacter phenylpyruvicus (99,9)
Leptotrichia trevisanii (n=1) (absent de Myla) | Leptotrichia buccalis (99,9)
Delftia tsuruhatensis (n=1) (absent de Myla) | Delftia acidovorans (99,9)
Pandoraea pnomenusa (n=1) | Pandoraea sputorum (99,9)
Bacilles à Gram positif
Paenibacillus odorifer (n=1) (absent de Myla) | Prevotella oris (99,9)
Turicella otitidis (n=1) | Haemophilus influenzae
Levures
à venir
Champignons filamenteux
à venir

## Espèces RUO BD-LSPQ
SARAMIS - RUO BD-LSPQ
Il est suggéré d'utiliser le degré de confiance le plus élevé possible pour accepter une identification pour bactéries et levures (ex.: ≥99.9% avec le Vitek MS). Seuil >90% pour Vitek MS accepté pour champignons filamenteux.
Titre: VITEK_MS_RUO_BD-LSPQ (LISTES DES SUPERSPECTRES LSPQ) |  |  | Les espèces non existantes dans le SIL seront créées au besoin.
Rédigée par J. Dumaresq, MC Domingo et P. Dufresne | 9 mai 2022 |  | Les espèces correspondant à des levures/champignons sont sur fond de gris.
Version 1.0 | 9 mai 2022 |  | Espèces validées dans SARAMIS BD-LSPQ surlignées en vert
Il est fortement suggéré de créer des règles dans le SIL afin d'alerter les technologistes si des commentaires ou des mises en garde sont associées à une espèce.
Identification affichée pour les sous-espèces, les espèces ou les groupes d’espèces |  | Sous-espèces ou espèces incluses | Nom à rapporter le cas échéant (si rien n'est indiqué on rapporte le nom fourni par le VITEK MS) | Type de microorganisme | Commentaires | Superspectre LSPQ validé/testé | Superspectre Saramis 4.17 | Spectres Saramis 4.17
A
Actinobaculum urinale |  | Actinobaculum urinale |  | Bactérie
Alloscardovia omnicolens |  | Alloscardovia omnicolens |  | Bactérie
Anaerococcus vaginalis |  | Anaerococcus vaginalis |  | Bactérie
B
Bacteroides coagulans |  | Bacteroides coagulans |  | Bactérie
Bifidobacterium scardovii |  | Bifidobacterium scardovii |  | Bactérie |  | Oui | Oui | Oui
C |  |  |  | Bactérie
Cloacibacillus evryensis |  | Cloacibacillus evryensis |  | Bactérie
Cloacibacillus porcorum |  | Cloacibacillus porcorum |  | Bactérie
Clostridium aldenense |  | Clostridium aldenense |  | Bactérie
Clostridium symbiosum |  | Clostridium symbiosum |  | Bactérie
Cryptococcus diffluens |  | Cryptococcus diffluens | Cryptococcus diffluens (Naganishia diffluens) | Levure | syn. Naganishia diffluens; Dans BD Saramis 4.17, mais superspectre LSPQ meilleur % ID | Oui | Oui | Oui
D
Dialister pneumosintes |  | Dialister pneumosintes |  | Bactérie |  | Oui
E
Eubacterium callanderi |  | Eubacterium callanderi |  | Bactérie
F |  |  |  | Bactérie
Flavonifractor plautii |  | Flavonifractor plautii |  | Bactérie |  | Oui
G
Gordonibacter pameleae |  | Gordonibacter pameleae |  | Bactérie
H
I
K
L |  |  |  | Bactérie
M
Mogibacterium timidum |  | Mogibacterium timidum |  | Bactérie
N
Neoscytalidium dimidiatum |  | Neoscytalidium dimidiatum |  | Champignon filamenteux | Dans BD Saramis 4.17, mais superspectre LSPQ meilleur % ID | Oui | Oui | Oui
O
P
Parabacteroides goldsteinii |  | Parabacteroides goldsteinii |  | Bactérie
Parascardovia denticolens |  | Parascardovia denticolens |  | Bactérie
Peptoniphilus gorbachii |  | Peptoniphilus gorbachii |  | Bactérie
Propionimicrobium lymphophilum |  | Propionimicrobium lymphophilum |  | Bactérie
R
Ruminococcus gnavus |  | Ruminococcus gnavus |  | Bactérie
S
Scopulariopsis brevicaulis |  | Scopulariopsis brevicaulis |  | Champignon filamenteux | Dans BD Saramis 4.17, mais superspectre LSPQ meilleur % ID | Oui | Oui | Oui
Shuttleworthia satelles |  | Shuttleworthia satelles |  | Bactérie
Slackia exigua |  | Slackia exigua |  | Bactérie |  | Oui
Solobacterium moorei |  | Solobacterium moorei |  | Bactérie
Staphylococcus saccharolyticus |  | Staphylococcus saccharolyticus |  | Bactérie |  | Oui
Streptococcus urinalis |  | Streptococcus urinalis |  | Bactérie
T
V
Varibaculum cambriense |  | Varibaculum cambriense |  | Bactérie
W
X
Y
Z
Oui
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

## Références taxonomie M58
Index fungorum: http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp